编     号：0262-2019-2021

现场审核记录二

客户名称：电光防爆科技股份有限公司

审核员：      王晓巍                              审核日期：2021年01月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了 Q/DGGF G003-05-2019《测量设备控制程序》，《测量设备计量确认控制程序》，《测量设备确认标识控制程序》。 查《测量设备管理台账》共103台测量设备，进行A、B、C分类管理，台账信息和证书一致，均处于有效的检定校准状态。 查生产部：总装车间的接触器调试区，现场在用的型号为GCNY，出厂编号2015030605的工频耐压试验台张贴的 “计量确认合格证标识” 有效期至2020年2月24，已过期未及时更换，（经查阅此编号的工频耐压试验台的校准证书，校准日期2020年3月5日，有效期至2021年3月4日），不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款。 查:防爆开关电源特性试验台，编号090309，校准日期2020年3月6日；证书编号：D202000398; 查:外径千分尺，编号030740742，检定日期2020年3月4日，有效期至2021年3月3日，证书编号：C202000450; 查:煤电钻、照明、检漏本体试验台，出厂编号JY-021，校准日期2020年3月5日；证书编号：C202000282; 测量设备使用环境条件满足要求。 |  | 质保部 生产部 物控部 |  | 次要 不符合项01 |  |
| 2 |  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的Q/DGGF G003-10-2019《外部供方控制程序》规定了外部供方的管理要求，编制了《测量设备外部供方一览表》，《委托服务机构一览表》，《供方调查表》，《外服务方评价表》等。 质保部负责建立和评价测量设备合格供方名录。对提供服务的外部供方进行验收选择、确认评价。 查其中的外部服务商，杭州鹤山仪表有限公司、深圳胜利高电子科技有限公司和乐清质量技术监督检测院等，均进行验收选择和确认评价，满足要求。 |  | 质保部 物控部 |  | 否 |
| 3 |  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量 确认 |  | 企业编制的Q/DGGF G003-06-2019《测量设备计量确认控制程序》，建立了《测量设备年度计量确认计划表 》，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认明细表》。 企业编制的Q/DGGF G003-09-2019《测量设备确认间隔控制程序》, 规定了对测量设备的计量确认间隔调整，在用的测量设备均按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 |  | 质保部 |  | 否 |
| 4 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制的Q/DGGF G003-11-2019《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现的流程管理，测量过程的管理控制程序，测量过程参数监视和控制的实施。企业共识别23个测量过程、共中17个重要的测量过程，编制了《关键测量过程一览表》。 抽查关键测量过程：耐电压零位校准测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。 |  | 生产部 质保部 |  | 否 |
| 5 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  | 企业无最高标准器，有6台强制检定计量器具，所有测量设备均委外检定、校准。检定校准单位分别为上海市计量测试技术研究院、乐清市质量技术监督检测院等，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 |  | 质保部 |  | 否 |
| 6 |  | 计量职能部门是否策划并进行测量管理体系审核？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 |  | 企业规定了质保部组织内审，管理评审计划、通知、签到表等均齐全，管理评审报告涵盖体系主要内容，管理评审时间为 2020年11月20日，主要涉及质保部、综合管理部等部门，验证了公司能够按照测量管理体系文件的要求执行并保持了有效性，内审中发生一个次要不符合项，已整改完成。 |  | 生产部 质保部 综合管理部 |  | 否 |
| 7 |  | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3不合格控制 |  | 企业编制的Q/DGGF G003-14-2019《不合格控制程序》，文件规定对测量管理体系和运行过程中不合格测量过程和不合格测量设备的控制方法。当发现体系和目标偏移时，对不符合进行纠正；对不合格测量过程的控制，规定涉及过程人员要进行监督和检查，发现不合格对结果进行判定，查找原因；对不合格测量设备，加以标识、记录，隔离，处理报废或封存。 未发现不符合测量过程和不合格测量设备。 |  | 生产部 质保部 |  | 否 |
| 8 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 企业编制的Q/DGGF G003-18-2019 《能源控制程序》，规范了内部能源的管理。 查：企业主要耗能为水和电；年耗能312.7吨标煤，不是重点耗能企业。企业的电、水表管理由供电、供水单位监督管理，企业配备一级电能表一块，准确度等级0.5级，一级水表一块准确度等级2级，满足标准要求。 |  | 综合管理部 |  | 否 |
| 9 |  | 安全环保管理情况是否达标？ |  | 安全 环保 要求 |  | 查3份第三方检测报告。 查废水检测，报告编号：XH（HJ）-1911444，报告日期为2019年12月5日，除对总氮不作评价，其余检测结果全部合格，检测单位为温州新鸿检测技术有限公司。 报告编号：XH（HJ）-1911463，报告日期为2019年12月10日，样品类别为工业企业厂界环境噪声，所测项目结果全部合格，检测单位为温州新鸿检测技术有限公司。 查报告编号：QD202005230，报告日期为2020年06月01日，设备类别为桥式起重机，设备型号为LD5-34，检验结论为合格，下次定检日期为2022年05月，检验机构为：温州市特种设备检测研究院。 |  | 综合管理部 |  | 否 |