受理编号：0188-2019-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 宁波安联检测有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 职业卫生部 | 紫外 辐射计 | UV-B | B1701301 | 一级 | 标准紫外 辐射照度计 Urel=5.8% k=1 | 上海市计量测试技术研究院 | 2020-03-26 | √ |
| 检测部 | 双光束紫外可见分光光度计 | UV-1800 | A11484830922CS | Ⅱ级 | 紫外可见分光光度计检验装置 干涉滤片U=0.5nm k=2 | 宁波市计量测试研究院 | 2020-03-12 | √ |
| 环境技术部 | 多功能 声级计 | AWA5688 | 00302180 | 2级 | 实验室标准传声器 LS级 | 宁波市计量测试研究院 | 2020-03-27 | √ |
| 职业卫生部 | 光照度计 | TES-1332A | 160907037 | 二级 | 光照度标准装置Urel=1.3% k=2 | 宁波市计量测试研究院 | 2020-01-19 | √ |
| 环境技术部 | 低流量空气采样器 | BR-300 | 18265 | ±5.0%FS | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 MPE:±1.0% | 宁波市计量测试研究院 | 2020-01-21 | √ |
| 检测部 | 个体粉尘采样器 | FCC-3000G | 16700 | ±5.0%FS | 粉尘采样器检定装置 MPE:±1.0% | 宁波市计量测试研究院 | 2020-01-21 | √ |
| 环境技术部 | 皂膜 流量计 | BR103 | 3413 | Urel=0.26% K=2 | 气体小流量装置 Urel=0.19% k=2 | 上海市计量测试技术研究院 | 2020-09-09 | √ |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定校准，分别为上海市计量测试技术研究院、宁波市计量测试研究院。查7份测量设备校准证书、检定证书全部在有效期内，量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年01月12日。 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |