编    号：0187-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：宁波迈拓斯数控机械有限公司

审核员：  吴素平                               审核日期：2021年01月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年09月20日-21日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，未发现不符合项；2020年10月10日进行了管理评审，会议由公司的总经理王占余主持，副总经理兼管理者代表莫俊峰及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 技术部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 技术部 综合部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及三项质量目标 ，因企业规模较小未分解，技术部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2020年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，完成情况较好。 | 技术部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的12个重要测量过程，抽查了高控测量过程：机床试样件精度(平面度)测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见机床试样件精度(平面度)测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《机床试样件精度(平面度)测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《机床试样件精度(平面度)测量过程监视统计记录表》及《机床试样件精度(平面度)测量过程质控图》。 | 技术部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项：检查生产部编号为MTD117072009三坐标测量机；编号为10R841激光干涉仪示校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准条款7.3.2溯源性要求。 企业采取的纠正措施：1、提供了编号A15190,规格MTD117072009三坐标测量机的校准证书，证书编号CL023201009001,校准日期：2020年10月09日，有效期一年。2、编号为10R841激光干涉仪，因本仪器是进国的产品，准确度比较高，企业经多方询问，目前我国还没有相应精度的校准手段，企业采取比对的方法，企业采取比对的方法，对激光干涉仪进行周期比对，企业提供了MTS-202004《激光干涉仪比对方法》，规定了比对目的、引用标准、比对方法、比对周期、比对人员资质、判定结论及比对记录格式等内容，同时提供了QR7.1.5-02《激光干涉仪比对记录》，符合比对方法要求。 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 技术部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技术部 综合部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业无强制检定器具。 抽查生产部（三坐标测量机检测室）的《三坐标测量机操作规程》中的温度湿度书写不规范，已和相关人员进行了沟通，后续整改，其他部门的质量记录基本能采用法定计量单位，满足要求。 | 技术部 综合部 生产部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理提升等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 综合部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 综合部 | 否 |