编号：0003-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江北泽阀门科技有限公司 | | | | | 审核员 | 沙跃兵 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 耐震压力表 | 073899181 | （0~10）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 温州市计量技术研究院 | 2020.9.30 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 073817181 | （0~10）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 温州市计量技术研究院 | 2020.9.30 | √ |
| 质管部 | 表面粗糙度比较样块 | CCD001 | Ra（0.025-6.3）μm | *Urel*=6.3% k=2 | 粗糙度轮廓仪  MPE:±5% | 温州市计量技术研究院 | 2020.4.13 | √ |
| 质管部 | 多功能磁粉探伤仪 | BZMT01 | CDX-Ⅲ | 磁化电流：  MPE:±10% | 钳形表  *U*rel= 0.5% k=2 | 温州市计量技术研究院 | 2020.4.13 | √ |
| 质管部 | 全数字超声波探伤仪 | S1500472T | Z360 | 衰减误差：  ≤1dB | 超声波探伤仪检定装置 *U*=0.06dB/10dB,k=2 | 温州市计量技术研究院 | 2020.4.13 | √ |
| 质管部 | 万能试验机 | 1047 | WE-300B | 1级 | 标准测力仪0.3级 | 温州市计量技术研究院 | 2020.4.8 | √ |
| 质管部 | 手持式发射光谱仪 | 582801 | DE2000 | B级 | 钢铁成分分析标准物质  （0.1~2）% | 温州市计量技术研究院 | 2020.4.13 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 2-S95172 | （0~600）mm | MPE:±0.10mm | 量块  5等 | 温州市计量技术研究院 | 2020.10.14 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  公司测量设备全部送外校准/检定。校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，公司校准/检定证书由质管部保存。抽查8份检定/校准证书，证书信息量齐全，量值均能溯源至上级计量标准，送检校准技术机构资质满足要求，符合GB/T19022-2003中7.3.2溯源性管理要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020 年01 月 13 日~ 01月 14日  审核员签字：  部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**