[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.jpg]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编号：0013-2021
审核员现场审核记录

企业名称：陕西鑫联仪器仪表有限公司_
审核员：  李学弘                   2021年01月12日 上午至2021年01月13日 上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	陕西鑫联仪器仪表有限公司，公司成立2001年11月30日，企业注册资本为11300万元，2019年4月23日取得三证合一营业执照，统一社会信用代码为91610000730412509E，法人代表是赵新时，有效期为长期，法人资格满足要求。

企业产品获中华人民共和国计量器具型式批准证书，发证机关分别是陕西省质量技术监督局、西安市市场监督管理局，分别是：2007年5月28日取得“电磁涡轮流量计”型式批准证书，证号07F111-61；2011年12月1日取得“螺旋转子流量计”“楔形流量计”型式批准证书，证号：11L139-61；2014年取得“三转子流量计”型式批准证书，证号14F143-61；2016年6月24日取得“螺旋单转子流量计”“指示型转子流量计”“旋进漩涡气体流量计”金属刮板流量计”型式批准证书，证号16F125-61；2017年10月18日取得“电磁流量计（速度式等6种）”型式批准证书，证号17F134-61;2018年12月14日取得“质量流量计”型式批准证书，证号18F199-61;2018年12月14日取得“双转子流量计”型式批准证书，证号18F198-61；2020年6月30日取得“电磁流量计”型式批准证书，证号20F111-610100；2020年12月28日取得“三转子流量计”型式批准证书，证号20F127-61010；2020年12月29日取得“楔形流量计”型式批准证书，证号20F128-61010（详见附件）。

该企业于2020年6月20日，由总经理赵新时批准发布并实施了《测量管理手册》、《程序文件》 和相关作业指导书。

公司通过制订《测量体系管理手册》和、《程序文件》及企业相关制度、规定的人员职责、能力，测量设备及测量环境控制、对顾客计量要求的识别和导出，各种检验试验，计量确认要求导出和验证、对测量过程的控制、测量不确定度评定和溯源，测量管理体系的分析和改进等过程控制，满足顾客的计量要求，执行公司的纠正和预防措施控制程序，避免和减轻测量管理体系不符合计量要求而带来的风险和后果，持续提升测量管理体系的有效性。

交谈后，他们认为建立测量管理体系进一步规范企业管理提高产品质量，实现质量管理目标。   
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部


	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	企业总经理赵新时，管理者代表为方晓静。

分设：质量管理部、销售部、人力资源部、生产部、售后服务部。
计量职能机构是质量管理部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表的5项职能和计量职能部门的14项职能。
企业将三转子等流量计主体件、转子轴轴承座等29件协作件进厂检验、组装过程质量控制和成品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部


	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

	5.2顾客为关注焦点
	公司主要测量要求是外购件、外协件进厂检验、成品试验检验控制等质量控制过程。

企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。质量管理部已组织识别了企业机械加工协作件进厂检验、组装过程、成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，未发生顾客投诉及纠纷。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部


	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每季度由质量管理部统计考核，均能达标。查质量管理部，制定了2020年度测量管理体系目标考核制定，分别在2020.9.10、2020.12.30对公司的5个部门进行了目标考核，均满足目标要求。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？

	5.4管理评审
	企业于2020年11月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理赵新时主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代方晓静总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	  否

	6
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准:JJJG 667-2010 液体容积式流量计检定规程、JJG 198-94速度式流量计检定规程、JJG 1121-2015 旋进旋涡流量计检定规程、JJG 1033-2007 电磁流量计检定规程、 JJG 1038-2008 质量流量计检定规程、JB/T 9242-2015  容积式流量计通用技术条件、JB/T 9248-2015 《电磁流量计通用技术条件》《测量管理体系管理手册》、《测量设备管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	7
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业识别了产品测试软件：DH6400电子表头测试软件制定了控制方法并实施，形成控制记录。
	质量管理部


	否

	8
	企业在用的测量设备和文件是否进行了识别并处于受控状态？是否具有标识？

 企业测量管理体系是否规定了记录的控制要求？相关活动是否予以记录？记录是否规范、完整？
	6.2.3

记录

6.2.4

标识
	查看企业现场试验和协作件检验现场计量器具、试验设备均有控制状态标识；外来文件内部技术文件、作业指导书等处于受控并具有标识；

零部件检验、产品检验、内部审核、管理评审、采购记录、顾客信息反馈等记录规范完整。

	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	9
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？

是使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.3.1测量设备

6.3.2环境


	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了协作件进厂检验、试验过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质量管理部负责测量设备全过程管理。

编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共27台件测量设备。企业的测量设备均处于有效的检定校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无特殊环境要求。

现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。
查，编号0416游标卡尺，经2020.9.17检定合格，有确认标识。

查，编号16020235绝缘电阻表，经2020.9.21检定合格，有确认标识。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	10
	查企业外部供方是否进行了评价？是否有评价记录？
	6.4外部供方
	企业的外部供方主要有计量校准机构：陕西省计量科学研究院，对其进行了评价，有评价记录符合要求。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	

	11
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	12
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》，计量确认间隔按计量器具检定证书规定的周期实施；企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	13
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制


	企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	14
	抽查测量设备的计量确认记录，记录信息是否完整？验证结论是否正确?
	7.1.4

计量确认记录
	抽查了质量管理部，编号170612流量校验装置、编号16020235绝缘电阻表、编号1446552千分尺、编号0416游标卡尺的计量确认记录符合要求。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	

	15
	企业是否建立程序文件对测量过程进行策划、设计、确认、实施和控制。对关键测量过程是否建立控制规范？
	7.2.1

测量过程总则
	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程的策划、设计、确认、实施和控制做出了规定，质量管理部负责测量过程的全过程管理，符合标准要求。

	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	16
	企业是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2.2

测量过程设计
	企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，识别了12个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分高度和重要测量过程进行管理。查高度控制测量过程规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求，“三转子流量计耐压试验”识别为高度控制的测量过程，编制了《测量过程控制规范》。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	17
	测量过程是否在设计的受控条件下实现
	7.2.3

测量过程实现
	查高度控制测量过程《三转子流量计耐压试验》计量要求导出和验证记录、测量过程有效性记录、测量过程监视记录等满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	18
	企业测量过程记录是否能证明每每个测量过程符合要求？计量信息量？记录形成、修改人员是否授权？记录的标识、储存、保护、检索和处置是否满足文件要求？
	7.2.4

测量过程记录
	查企业2020年6-12月《原材料检验记录》、《半成品外购件测试报告》、《零部件检验记录》、《产品检验报告》《金属刮板流量计鉴定记录》生产过程测量记录，成记录信息齐全，记录人经授权，保存期限为长期，记录满足要求。

企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证;见《计量要求导出验证记录表》。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	19
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。
现场重点抽查了《三转子流量计耐压试验》测量过程，测量不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	20
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	  企业已建立了流量计检定装置等，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为陕西省计量科学研究院；

抽查了流量校验装置、螺纹塞规、千分尺等计量器具，测量设备溯源情况详见《测量设备溯源抽查表》。
在质量管理部审核时，发现使用的编号C200828744的UT33D数字多用表不能提供有效的溯源证书，不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	是
01

	21
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8测量管理体系分析和改进

8.1总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	22
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.1

总则8.2.2

顾客满意
	公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。

由质量管理部定期评价分析顾客满意度情况，收集了顾客反馈信息未发现顾客投诉，反馈信息良好。

	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	23
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年11月3-4日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2020年11月15日完成整改。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	24
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	25
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3.1不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。

目前未出现不合格测量过程。

企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	26
	有无不合格测量过程？

如有，是否按规定处理？

查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.2 不合格测量过程


	公司已制定《不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。

根据现场抽查1个关键测量过程的过程监视比对记录，关键测量过程没有出现失控。

根据2020年6-12月《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。

	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	27
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	公司已制定《不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。企业发现不合格的测量设备均进入隔离处置程序。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	28
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进

8.4.1总则
	企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	29
	有无纠正措施程序？

如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？

如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录
	8.4.2 纠正措施

8.4.3 预防措施


	公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。

2020年内审的不符合项已经实施纠正和纠正措施，并于2020年11月15日经过验证，措施有效。

暂未采取预防措施。
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	30
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业用能为水电，能源计量器具为供能部门管理。2020年用水电折算标煤为0.9吨标准煤。   
	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	否

	31
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业无强检计量器具；

企业于2007年至2020年已取得了中华人民共和国计量器具型式批准证书共十份，证号分别为07F111-61、11L139-61、14F143-61、16F125-61、17F134-61、18F199-61、18F198-61、20F111-600100、20F127-610100、20F128-610100发证机关分别是陕西省质量技术监督局、西安市市场监督管理局，证书有效。

	管理层

质量管理部（技术研发、质检、采购）

销售部
	 否


 6 / 6

