编    号：0152-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__青岛澳科仪器有限责任公司__

审核员：李学弘、李俐     审核日期： 2021年01月14日 上午至2021年01月14日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 5.3质量目标 6.2.3记录 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.4外部供方 7.3.2溯源性 | 该公司制定了2020年度质量目标，按季统计考核，设定的计量目标在统计期均完成； 该公司建立了测量设备台账，共计13台件，实施了检定或校准，检定或校准证书信息与台账一致；并进行了验证，具有计量确认标识，测量设备使用的生产现场和试验室环境条件符合技术文件规定； 审核组抽查了生产部编号120508100775的电子天平等7台件计量器具，分别由由青岛市计量技术研究院、中车青岛四方机车车辆股份公司计量理化检测中心实施了检定或校准，符合要求。详见“测量设备溯源抽查表”。 该公司对提供检定校准服务的青岛市计量技术研究院、中车青岛四方机车车辆股份公司计量理化检测中心收集了能力证明材料并实施了评价，记录符合要求。 | 管理层.技术部、生产部、品管部、人力资源部、销售部、综合办公室 | 不列入 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 审核组抽查了生产部编号120508100775电子天平、编号69071C4A1300000316/AC/J014线性光栅尺、编号4726的游标卡尺等计量确认记录，依据检验依据和技术要求确定了测量要求，确定及导出了计量要求，能依据检定和校准结果实施验证，符合要求；计量确认间隔和计量确认记录符合要求。 | 管理层.技术部、生产部、品管部、人力资源部、销售部、综合办公室 | 不列入 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 审核组抽查了该公司AC/ZY-Q-02《青岛澳科仪器有限责任公司检验标准》包括测漏传感器、通讯模块、流量计读数器、防溢油阀等24个主要检测技术依据，内容完整齐全，覆盖了全部产品质量特性要求，均符合要求； 纳入测量管理体系的测量过程均在技术文件规定的条件下实施，人员均持证上岗；抽查了2020年10月-12月的《测漏传感器》、《油枪自动检定》、《防溢流探杆总成》等检测原始记录规范，符合要求。 该公司对“LS-5系列液位仪标定”识别为高控过程，详见“测量过程控制检查表”没有增加新的高控过程。 | 管理层.技术部、生产部、品管部、人力资源部、销售部、综合办公室 | 不列入 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对“LS-5系列液位仪标定”测量过程实施了检测结果的不确定度的评定，详见不确定度评定报告，符合要求 | 管理层.技术部、生产部、品管部、人力资源部、销售部、综合办公室 | 不列入 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 该公司通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的监视方面，使用了统计技术。 | 管理层.技术部、生产部、品管部、人力资源部、销售部、综合办公室 | 不列入 |
| 6 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | # 该公司于2020年11月25日由邹光辉任组长，审核组成员：段慧敏、张爱、田钦、蒋亚茹五名为内审员实施了测量管理体系内部审核，没有开具不符合项。 该公司于2020年12月31日由王焱总经理主持了测量管理体系管理评审会议，对测量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性实施了验证，提出了一项改进措施，体系运行质量良好。 | 管理层.技术部、生产部、品管部、人力资源部、销售部、综合办公室 | 不列入 |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 该公司对上年度开具的不符合项采取了有效措施，已经关闭； 2020年度未发现其他不合格问题。 | 管理层.技术部、生产部、品管部、人力资源部、销售部、综合办公室 | 不列入 |
| 8 | 强制检定、能源计量 | 计量法制要求 | 该公司耗能计量器具均由供能部门管理。2020年度耗电、水等折算标准煤26.3吨。 | 管理层.技术部、生产部、品管部、人力资源部、销售部、综合办公室 | 不列入 |