附录C       铜精矿中铜含量分析测量过程监视统计记录表

测量过程名称：铜精矿中铜含量分析测量过程

被测参数：铜含量Cu（%）   测量范围：（13-50）%

允差范围：

样品分析允差：

依据顾客要求，铜含量平行测定结果绝对值之差不大于下表：

| 铜含量（%） | 允许差（%） |
| --- | --- |
| 22.01～26.00 | 0.28 |
| ＞26.00 | 0.30 |

测量仪器：电子天平          测量范围：0.1mg-210g    允差范围：±0.1mg

测量仪器：滴定管            测量范围：0-50mL     允差范围：A级 0.050mL

监视方法：统计技术

核查标准：

GB/T 3884.1 《铜精矿化学分析方法----铜量的测定》

| 序号 | 观察记录（%） |  |  |  |  |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 24.76 | 24.70 | 24.80 | 24.73 | 24.78 | 24.75 | 0.10 |
| 2 | 24.72 | 24.72 | 24.76 | 24.77 | 24.75 | 24.75 | 0.05 |
| 3 | 24.69 | 24.78 | 24.78 | 24.79 | 24.76 | 24.78 | 0.10 |
| 4 | 24.68 | 24.80 | 24.78 | 24.72 | 24.72 | 24.76 | 0.12 |
| 5 | 24.81 | 24.80 | 24.71 | 24.70 | 24.79 | 24.75 | 0.11 |
| 6 | 24.82 | 24.80 | 24.75 | 24.75 | 24.81 | 24.78 | 0.07 |
| 7 | 24.80 | 24.75 | 24.70 | 24.66 | 24.67 | 24.70 | 0.14 |
| 8 | 24.77 | 24.77 | 24.70 | 24.79 | 24.81 | 24.77 | 0.11 |
| 9 | 24.75 | 24.76 | 24.79 | 24.66 | 24.69 | 24.73 | 0.13 |
| 10 | 24.69 | 24.76 | 24.66 | 24.67 | 24.80 | 24.72 | 0.14 |

=24.75； R=0.107

查表得：	A2=	0.577	D4=	2.114	D3=	0

均值控制图计算：

中心线CL=24.75%

上控线 UCL=X+A2R=24.81%

下控制线  X−A2R=24.69%

极差控制图计算：

中心线CL=0.107%

上控线UCL= X+A2R=0.226%

下控制线LCL=X−A2R=0.00%

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，铜精矿中铜含量分析测量过程中未出现非正常变异，能满足计量检测要求。

核查人员：范文佳                                  核查日期：2020年10月27日

铜精矿中铜含量分析测量过程控制图

监视方法：统计技术

核查标准：

GB/T 3884.1 《铜精矿化学分析方法----铜量的测定》