编号：0244-2019-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江西铜业股份有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 贵溪冶炼厂 （硫酸车间） 陪同人员:文宗 |
| 不符合事实描述：  查硫酸车间压力表（0-2.5MPa,1.6级），计量确认表（编号：JCC/MMR03）验证要求为（0-4）MPa,0.05级，但仍然通过验证。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 7.1  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；    审核员(签名) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2021.1.22 |
| 纠正措施:    企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页