编 号：0244-2019-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 压力表校准过程 | 企业部门 | 贵溪冶炼厂（质量计量部） |
| 被测参数要求 | 参数M | 压力 | 导出计量要求 | 最大允许误差  | ±0.53% |
| 公差T | ±1.6% | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | / | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 1. 压力校验仪 | （0～60）MPa | / | ±0.05% | / |
| 2. 数字精密压力表 | (-100-0)KPa | / | ±0.05% |  |
| 测量过程控制规范编号 | JCC/GYMP006 | 满足 |
| 测量方法编号 | JJG52—2013 | 满足 |
| 环境条件 | 环境温度：（20±5）℃, 相对湿度不大于85% | 满足 |
| 操作人员姓名 | 文宗 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 有（另附） | 满足 |
| 有效性确认方法 | 有（另附） | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 有（另附） | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | 有（另附） | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2021年 1 月 22 日 审核员： 企业部门代表：