- 加强现场计量标识管控，根据实际使用要求粘贴相应计量状态标识。

编    号：0244-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__江西铜业股份有限公司_（_德兴铜矿 ）

审核员：____ 审核日期： 2021年01月13日 上午至2021年01月14日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 全矿有4项质量目标，目标可测量。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核，每月进行完成情况的汇总上报及检查。 查检化中心对质量目标进行了分解1、A类量器具周期检定率100%；2、B类量器具周期检定率≥95%，3、重要测量过程控制率100%,查年统计指标均为100%。 泗洲选矿厂、铸造公司、动力厂 查有分解质量目标1、A类量器具周期检定率100%；2、B类量器具周期检定率≥95%，查2020年1月-12月统计指标均为100%。 | 科技质量部、检化中心、泗洲选矿厂、铸造公司、动力厂 | 否 |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 检化中心编制了《测量设备台账》，对测量设备进行ABC分类管理。建立了2项最高计量标准开展检定，测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至江西省计量测试研究院、中国测试技术研究院、东华计量测试研究院、德兴市市场监督检验检测中心进行检定/校准。 查检化中心编号为5H99型号PW4400荧光光谱仪,江西省计量测试研究院校准证书编号为LH2010004522校准日期2020.6.22，设备台帐为B类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。 检化中心编号为88593型号（10-291.8）mm量块,江西省计量测试研究院检定证书编号为CD2001110165检定日期2020.7.31，有效期2021.7.30，检定结论合格((5等)，设备台帐为A类,设备台帐与检定证书和实物基本一致。 查泗洲选矿厂编号为99408型号（0-10）MPa压力表,德兴市市场监督检验检测中心检定证书编号为LX-102201918检定日期2020.12.9，有效期2021.12.8，检定结论合格((1.6级)，设备台帐为B类,设备台帐与检定证书和实物基本一致。 查铸造公司编号为J1-394型号（500）600）mm外径千分尺,东华计量测试研究院校准证书编号为GFJGL202320912094886-001校准日期2020.3.26，设备台帐为B类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。 查动力厂编号为20182077型号CL3115三相多功能标准表,江西省计量测试研究院检定证书编号为DX2095100085检定日期2020.7.9，有效期2021.7.8，检定结论合格((0.05级)，设备台帐为A类,设备台帐与检定证书一致。但是三相多功能标准表没有张贴状态标识。 建议加强测量设备标识的管理。 查检化中心光谱仪环境条件监控记录表，2021年1月12日，温度为20℃；湿度为 40%.测量设备使用环境条件均满足要求。 | 科技质量部、检化中心、泗洲选矿厂、铸造公司、动力厂 | 否 建议项 |
| 3 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 科技质量部 查有《外部供方控制》程序，对德兴市市场监督检验检测中心、江西省计量测试研究院等开展资质评价，相关资质在有效期内，评价符合要求。 | 科技质量部 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查检化中心编号为5H99型号PW4400荧光光谱仪,江西省计量测试研究院校准，有计量确认记录。验证方法正确。 查动力厂编号为20182077型号CL3115三相多功能标准表,江西省计量测试研究院检定。有计量确认记录。验证方法正确。 抽查铜精矿中铜含量分析测量过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 在泗洲选矿厂审核时发现，编号为35-347-23，型号1000mm的不锈钢直尺没有进行检定/校准。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003中7.1.1条款的要求。 | 检化中心、泗洲选矿厂、铸造公司、动力厂 | 01 不符合项 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 德兴铜矿识别20个重要测量过程，没有新增关键测量过程，建立测量过程目录，查铜精矿中铜含量分析测量过程，将测量要求导出为计量要求，测量设备选择合理，过程受控。编制控制规范进行控制，进行了有效性确认。见附件《测量过程控制检查表》 | 检化中心 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对关键过程进行了测量不确定度评定。现场重点抽查了铜精矿中铜含量分析测量过程，不确定度评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 检化中心 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 德兴铜矿对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。铜精矿中铜含量分析测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 检化中心 | 否 |
| 8 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 德兴铜矿于2020年12月30日开展了质量、职业安全、环境、能源、测量管理评审，会议由矿长吴启明主持，由管理者代表吴朝阳汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理体系评审报告，对公司测量体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 每年进行1次体系内审，与质量、职业安全、环境、能源体系一并进行，有体系内审计划，2020.9.1-9.7开展了体系内审，开具24个不符合项，测量管理体系4个不符合项，于10月30日完成整改。 | 科技质量部 | 否 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 上年度不符合项：“在德兴铜矿铸造公司现场查询两本检定规程JJG21-1995、JJG30-2002，不是现行的有效版本。不符合认证审核准则条款号：ISO10012：2003 6.2.1，为次要不符合； ”在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。经现场确认，不符合项已关闭。 | 科技质量部、检化中心、泗洲选矿厂、铸造公司、动力厂 | 否 |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 建立2项最高计量标准，标准装置在有效期内。 为保证强检测量设备依法受检，在中国电子质量监督网上登记。德兴铜矿列入强制检定设备78台，均采用外送检定。 | 科技质量部、检化中心 | 否 |
| 11 | 能源计量器具配备情况如何？ 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具要求 | 德兴铜矿2020年耗17.11（万吨标准煤）。使用的能源计量器具配备符合GB17167要求。进出用能单位，应配10台（件），实配10台（件）；进出主要次级用能单位，应配82台（件），实配82台（件）；进出主要用能设备，应配184台（件），实配184台（件）；经现场抽查设备完好率为100%。 抽查用能单位6台件，主要次级用能单位测量设备33台件，主要用能设备38台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 能源计量器具都经过检定/校准。 | 动力厂 | 否 |