编    号：0244-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__江西铜业股份有限公司_（武山铜矿）

审核员：____ 审核日期： 2021年01月18日 上午至2021年01月18日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 全矿有3项质量目标，目标可测量。进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核，每季度进行完成情况的汇总上报及检查。 查技术质量检验部对质量目标进行了分解1、A类量器具周期检定率100%；2、B类量器具周期检定率≥95%，3、重要测量过程控制率100%,查年统计指标均为100%。 技术质量检验部、综合车间均分解了质量目标1、A类量器具周期检定率100%；2、B类量器具周期检定率≥95%，查2020年1月-12月统计指标均为100%。 | 技术质量检验部、综合车间 | 否 |
| 2 | 是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式， 是否对人员能力进行评价？ 培训实施情况如何？ | 6.1人力资源 | 通管理流程和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 提供劳人字【2020】33号<关于印发2020年员工培训计划的通知>，企业2020年度的培训计划118项均已经完成，有培训相关记录和评价记录。 抽查2020年6月23日测量技术及应用培训，参加人员27名，有培训实施报表、培训有效性分析评价表、培训大纲等记录。 2020年8月18日-19日派出5名技术骨干参加江铜集团举办的测量过程控制技术培训班。 周奉才等人员的内审员资质有效期已经过期。 建议公司内审员经过外部培训，取得相应资格。 | 人力资源部 | 否 建议项 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 技术质量检验部编制了《测量设备台账》，对测量设备进行ABC分类管理。测量设备均送至江西省计量测试研究院、九江市计量所、瑞昌市计量所进行检定/校准。 查技术质量检验部编号为A30644930823CS型号AA-6300CF原子吸收分光光度计,江西省计量测试研究院检定，检定证书编号为LH20970030015 检定日期2020.5.13，设备台帐为A类,设备台帐与检定证书和实物基本一致。 技术质量检验部编号为80#0003型号SCS-80型80t电子汽车衡,九江市计量所检定，检定证书编号为DZ4012000146检定日期2020.9.24，有效期2021.9.23，检定结论合格(Ⅲ级)，但没有填写测量设备编号。设备台帐为A类,设备台帐与检定证书和实物基本一致。 查综合车间编号为182091型号SDBY-2571接地电阻测试仪,九江市计量所校准证书编号为ZZ1102000153校准日期2020.10.19，设备台帐为B类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。 查综合车间编号为14020103型号ZC11D-5绝缘电阻表,九江市计量所检定，检定证书编号为DZ1102000154检定日期2020.10.19，有效期2021.10.18，检定结论合格((20.0级)，设备台帐为A类,设备台帐与检定证书一致。 查技术质量检验部化验室原子吸收光谱仪间，环境条件监控记录表，2021年1月14日，温度为25℃；湿度为 41%.测量设备使用环境条件均满足要求。 80t电子汽车衡检定证书，没有填写测量设备编号。建议加强出具证书的审核。 | 技术质量检验部、人力资源部、综合车间 | 否 建议项 |
| 4 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 技术质量检验部 查有《外部供方控制》程序，对江西省计量测试研究院、九江市计量所、瑞昌市计量等开展资质评价，相关资质在有效期内，评价符合要求。江西省计量测试研究院、九江市计量所、瑞昌市计量2020.12.12进行外部供方评价为合格服务方。 | 技术质量检验部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查技术质量检验部编号为A30644930823CS型号AA-6300CF原子吸收分光光度计,江西省计量测试研究院检定，有计量确认记录。验证方法基本正确。 查综合车间编号为14020103型号ZC11D-5绝缘电阻表,九江市计量所检定。有计量确认记录。验证方法基本正确。 | 技术质量检验部、人力资源部、综合车间 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 武山铜矿识别3个重要测量过程，没有新增关键测量过程，建立测量过程目录，编制控制规范进行控制。 建议测量过程有效性确认需要按照标准要求进一步完善。 | 技术质量检验部 | 否 建议项 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对关键过程进行了测量不确定度评定。不确定度评定方法正确。 | 技术质量检验部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 武山铜矿对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。基本满足标准要求。 | 技术质量检验部、综合车间 | 否 |
| 9 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 武山铜矿于2020年12月17日开展了质量、职业安全、环境、能源、测量管理评审，会议由矿长聂震主持，由管理者代表周建华汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理体系评审报告，对公司测量体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 每年进行1次体系内审，与质量、职业安全、环境、能源体系一并进行，有体系内审计划，2020.10.22-23开展了体系内审，开具14个不符合项，测量管理体系2个不符合项，于11月27日完成整改。 | 技术质量检验部 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 上年度认证审核没有不符合项。 | 技术质量检验部、综合车间 | 否 |
| 11 | 强制检定 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 为保证强检测量设备依法受检，在中国电子质量监督网上登记。武山铜矿列入强制检定设备52台，均采用外送检定。 | 技术质量检验部、综合车间 | 否 |
| 12 | 能源计量器具配备情况如何？ 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具要求 | 武山铜矿2020年耗1.4（万吨标准煤）。使用的能源计量器具配备符合GB17167要求。进出用能单位，应配2台（件），实配2台（件）；进出主要次级用能单位，应配55台（件），实配55台（件）；进出主要用能设备，应配123台（件），实配118台（件）；经现场抽查设备完好率为100%，100%，96%。 抽查用能单位2台件，主要次级用能单位测量设备20台件，主要用能设备25台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 能源计量器具都经过检定/校准。 | 技术质量检验部 | 否 |