编    号：0131-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__大连乳胶有限责任公司__

审核员：李学弘、李俐                                审核日期： 2021年01月16日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 5.3质量目标 6.2.3记录 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.4外部供方 7.3.2溯源性 | 该公司制定了2020年度质量目标，按季统计考核，设定的计量目标在统计期均完成； 该公司建立了测量设备台账，共计294台件，实施了检定或校准，检定或校准证书信息与台账一致；并进行了验证，具有计量确认标识，测量设备使用的生产现场和试验室环境条件符合技术文件规定； 审核抽查了生产中心（手套车间、）技术中心（质检部、技术部）：编号611318N0020010245电导率仪等8台件计量器具，均由大连计量检验检测研究院有限公司实施了检定，符合要求。详见“测量设备溯源抽查表”。 该公司对提供检定校准服务的大连计量检验检测研究院有限公司收集了能力证明材料并实施了评价，记录符合要求。 | 行政中心（办公室） 营销中心（市场部） 生产中心（手套车间、安全套车间） 技术中心（质检部、技术部）检验部、办公室、生产部、供销部 |  |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查了生产中心（手套车间、安全套车间）、技术中心（质检部、技术部） 编号611318N0020010245电导率仪、编号13213809968电子天平、编号YK17TS1511310可见光分光光度计的计量确认记录，依据检验依据和技术要求确定了测量要求，确定及导出了计量要求，基本上能依据检定结果实施了验证，符合要求；计量确认间隔和计量确认记录符合要求。 抽查技术中心（技术部）编号01060101的密度计，检定结论为“准予使用”，该部门不能提供该密度计的计量验证结果，不符合标准GB/T19022条款7.1.1的要求。 | 行政中心（办公室） 营销中心（市场部） 生产中心（手套车间、安全套车间） 技术中心（质检部、技术部）检验部、办公室、生产部、供销部 | 是01 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 抽查了该公司QJ/DRJ12.01—2017《天然胶乳橡胶避孕套检验规程QJ/DRJ12.04-2017《医用乳胶管检验规程》等15个主要检测技术依据均符合要求； 纳入测量管理体系的测量过程均在技术文件规定的条件下实施，人员均持证上岗；抽查了2020年6月-9月的大乳检001、《原材料检验报告》、大乳检005《避孕套规格尺寸原始记录》、大乳检058《一次性使用灭菌橡胶外科手套检验报告》等检测原始记录规范，符合要求。 该公司对“乳胶总固体称重测量过程”识别为高控过程，详见“测量过程控制检查表”没有增加新的高控过程。 | 行政中心（办公室） 营销中心（市场部） 生产中心（手套车间、安全套车间） 技术中心（质检部、技术部） |  |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对“乳胶总固体称重”测量过程实施了检测结果的不确定度的评定，详见不确定度评定报告，符合要求 | 行政中心（办公室） 营销中心（市场部） 生产中心（手套车间、安全套车间） 技术中心（质检部、技术部）销部 |  |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 该厂通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的监视方面，使用了统计技术。 | 行政中心（办公室） 营销中心（市场部） 生产中心（手套车间、安全套车间） 技术中心（质检部、技术部） |  |
| 6 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 该公司于2020年7月18日-20日由凌克勤任组长、刘潇婷、矫慧、吴瑞平三名名为内审员实施了测量管理体系内部审核，开具了一个次要不符合项于2020年7月21日完成了整改； 该公司于2020年8月17日由王圣智总经理主持了测量管理体系管理评审会议，对测量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性实施了验证，提出了一项改进措施，体系运行质量良好。 | 行政中心（办公室） 营销中心（市场部） 生产中心（手套车间、安全套车间） 技术中心（质检部、技术部） |  |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 该公司对上年度开具的不符合项采取了有效措施，已经关闭； 2020年度内审发现测量体系监视未形成记录问题制定了纠正预防措施，未发现其他不合格问题 | 行政中心（办公室） 营销中心（市场部） 生产中心（手套车间、安全套车间） 技术中心（质检部、技术部） |  |
| 8 | 强制检定、能源计量 | 计量法制要求 | 该公司耗能计量器具均由供能部门管理或外购能源。2020年度耗电、汽油、柴油、天然气、蒸汽、水等折算标准煤2866.7吨。 | 行政中心（办公室） 营销中心（市场部） 生产中心（手套车间、安全套车间） 技术中心（质检部、技术部） |  |