**测量设备溯源抽查表**

编号：0299-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 天津泽辉石油机械制造有限公司 | 审核员 | 张鹏 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 螺纹环规塞规 | 11-12 | 1.2500-14-3A | ±0.004mm | 卧式测长机/*U*=0.6μm，*k*=2 | 渤海石油装备（天津）新世纪机械制造公司 | 2020.12.15 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | F24641 | （25-50）mm | ±4μm | 量块/4等 | 渤海石油装备（天津）新世纪机械制造公司 | 2020.10.15 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 16062076 | （50-75）mm | ±5μm | 量块/4等 | 渤海石油装备（天津）新世纪机械制造公司 | 2020.10.15 | √ |
| 生产部 | 百分表 | 8-0105 | （18-35）mm | ±0.01mm | 百分表检定仪/±4μm | 渤海石油装备（天津）新世纪机械制造公司 | 2020.10.15 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 2343 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块/4等 | 渤海石油装备（天津）新世纪机械制造公司 | 2020.10.15 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查5份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |
| 审核日期：2021年1月20日~ 1月21日审核员签字： 部门代表签字：9a02b60bd11f1b26b9e0283ad6e8703 |