

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业：河南省鑫属实业有限公司

编 号： 0107-2018-2021

审核类型：年度监督审核

编号：0107-2018-2021

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 河南省鑫属实业有限公司 | 企业联系人 | 梁堤 |
| 认证证书编号 | ISC-2020-0299 | 证书有效期 | 2023-09-13 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 第2次监督审核 | 本次监督时间 | 2021年1月18日上午-2021年1月18日下午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 鞠录梅ISC[S]0234刘复荣ISC[S]0376 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层/管理者代表、质控部、运维部、综合管理部、售后部、仓管部、工程部、商务部、软件部、监控部 |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在河南省鑫属实业有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的9个职能部门和生产车间，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要原材料检验、工艺质量控制、产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1公司的测量体系内审：

公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2020年4月2日-4月3日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组，对公司9个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2020年4月20日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于2020年8月8日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。评审的内容包括测量体系质量目标完成情况；纠正预防措施的有效性；内部审核结果及不符合项整改纠正问题；供方绩效的分析等8个方面。会议对公司内审完成和体系运行过程中提出的建议，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1、该企业为环境仪器设备、运行维护、咨询服务、售后服务、备机备件、软件开发、环保工程的所有活动的测量过程企业。质控部已组织识别出测量过程25项，其中重要测量过程9项。2020年度无新增关键测量过程。查关键测量过程“臭氧校准仪臭氧浓度标定过程”，已分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。配备的测量设备经过计量验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客的计量要求。

4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对298台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期全部在有效期内，验证结果均为符合。涉及关键测量过程《臭氧校准仪臭氧浓度标定过程》，尺寸控制、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整。

4.3. 查企业关键测量过程为《臭氧校准仪臭氧浓度标定过程》，计量要求导出和计量验证记录表填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。

4.4、查《臭氧校准仪臭氧浓度标定过程测量不确定度评定报告》，方法和结果正确；

4.5、查《臭氧校准仪臭氧浓度标定过程计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对测量管理体系2019年度认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。查不符合01：“查质控部实验室用UT333数字温湿度合格确认标识未及时进行更换”。经审核组现场审核验证，企业已制定的不合格控制措施实施的可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2020年度顾客满意度为:内部客户满意度为97.8%，外部客户满意度97%。，满意度满足要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

河南省鑫属实业有限公司领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

公司规定了公司的计量方针及5项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2020年质量目标考核内容已确认，已对9个部门涉及的5项质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。

公司2020年度无新增供方。抽查《合格供方台账》，已对测量设备主要供应商“北京频特仪器有限公司”和企业委外检定/校准服务机构“中国环境监测总站”和“河北省气象计量站”进行持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

（2）公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

（3）企业进行招投标加分用。

10.查企业未建立计量标准。企业298台（件）测量设备，列入企业计量管理工作，全部委外检定校准。检定校准单位为“中国环境监测总站（中国环境监测总站标准参考光度计(SRP-59)通过了中华人民共和国全国计量标准考核委员会组织的臭氧气体分析仪检定装置考核,为环境保护部部门最高臭氧计量标准）”和“河北省气象计量站” （计量检定机构授权证书号为（冀）法计（2018SH003），量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

11. 本次监督审核发现1个不符合情况，属于次要不符合。

不符合01：查质控部使用的出厂编号为11J1811的数显温湿度表的校准证书编号为RGch2019-0061,校准日期2019年01月09日，查《测量设备台账》中该设备的检定/校准周期为12月，超出了检定/校准周期。不符合认证审核准则条款“7.3.2溯源性”的要求。

12、企业主要耗能为电和水。企业主要耗能为电和水。2020年全年用电344550kWh，折合42.345吨标煤；用水2667吨，折合吨标煤，共计42.573吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2021年1月18日上午至1月18日下午，对河南省鑫属实业有限公司建立的测量管理体系进行第1次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，河南省鑫属实业有限公司，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过2021年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续进一步提高测量设备有效性管理意识增强测量管理体系知识的培训宣贯，加强关键测量过程并有效性管理，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。



审核员（签字）：

日期：2021年1月18日