编  号：0010-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：胜利油田顺天节能技术有限公司

审核员：                                 审核日期：2021年01月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 生技部（生产车间）提供：直流电阻测试仪，编号为KS-L-01，有效期2021.11.8。查：声级计编号00516676校准日期2020.11.13；计量确认周期12个月；编号1007201匝间耐压测试仪，校准日期2020.11.13，使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司测量设备均溯源到青岛市计量技术研究院”、“东营市计量测试检定所”、“中国航发南方工业有限公司计量实验室”、“山东凯利布森测控技术有限公司”，已对校准服务供方进行了资质及服务评价资料，资料和相关记录齐全符合要求。 | 质检部、生技部（生产车间） | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年1月-2020年12月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求每季度考核。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序，质检部、供销部已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。抽查了上海百试电气科技有限公司”、“美国FLUKE”进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全 | 质检部 供销部 |  |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 查：关键控制过程“永磁电机磁钢厚度尺寸测量”使用的外径千分尺（0-25）mm。编号w121029921计量确认周期12个月，经过东营市计量测试检定所检定合格，w121029921，依据检定证书进行计量确认，确认过程符合标准要求 | 质检部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原有关键测量过程：“永磁电机磁钢厚度尺寸测量测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。质检部提供质检部提供的 “多功能变频电动机生产质检记录”；记录编号STJN-JL-49；产品编号：DS2020886；其中电机检查试验中，试验日期：2020年11月22日，没使用检验设备信息。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款“a）实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备或核查标准）和相关的操作条件。”的规定要求。 | 质检部 | 次要不符合01 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“永磁电机磁钢厚度尺寸测量测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 生技部 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》供销部采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查。东营市东达机械制造有限公司、森诺科技有限公司等顾客满意度调查表11份，综合顾客满意度99%。达到企业计量工作目标，满足要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。 | 供销部 |  |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《永磁电机磁钢厚度尺寸测量测量过程》显示:2020年1月到2020年12月对关键控制过程“永磁电机磁钢厚度尺寸测量测量过程测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年12月25日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。企业于2021年01月06日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王海峰主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系认证审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。1“质检部现场使用的企业标准Q/SH 0451-2012《抽油机用永磁同步电动机选型技术要求》, 查编号为JL-4.2.3-02《文件发放回收记录》上没有该标准的发放信息”；2“查生产现场发现出厂编号为00516676的声级计没有计量确认状态标识，查该设备的检定证书上检定日期为2019年11月27日，有效日期为2020年11月26日”经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项 | 质检部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | # 生技部提供的电机定子线圈绕制工艺STJN/ZY-19D/0等技术参数标注的计量单位书写正确，质检部提供的测量设备台账，个别处标注法定计量单位书写不正确。建议完善。企业强制检定测量设备独立建账，按周期送检。符合要求。 | 生技部 质检部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；查企业2020年1季度至2020年4季度，能耗总量6.73吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 办公室 | 否 |