编  号：0009-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称： 东营市久诺尔石油设备有限公司

审核员：                                 审核日期：2021年01月19-20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查质量技术部：耐压测试仪，型号：LK2670A,编号：3654815 校准日期；2021.01.15计量确认周期12个月。查绝缘电阻表；编号：1530634，校准日期2021.01.15。确认周期12个月。程控接地电阻测试仪编号：1920509，确认周期12个月，校准日期2021.01.15.外径千分尺，编号：A44025校准周期2021.01.15使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和校准定证书台账信息一致。公司测量设备均溯源进行检定/校准服务：深圳市高铁计量检测有限公司。经过中国认可国际互认校准实验室认可，CNAS L8721.符合要求。 | 质量技术部 生产部（生产车间） | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，质量技术部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年1月-2020年12月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求每季度考核。 | 质量技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查了《外部合格服务方清单》中的服务方：深圳市高铁计量检测有限公司计量实验室，校准能力范围：绝缘电阻表、耐压测试仪、长度、,计量器具等，资质和能力完全覆盖和满足企业溯源的要求。 抽查委外服务方评价表，供方名称：深圳市高铁计量检测有限公司计量实验室，已对供方进行持续评价，审批时间为2020.12.2，批准人：孙振英，符合要求。 供销部合格供方调查评价表编号：JNR/CLJL-11，生产厂名称：南京金川电表制造有限公司，产品名称ZC25-4B型绝缘电阻表已对供方进行持续评价，评价时间为2020.12.28，评价人：未签字，建议完善。 | 质量技术部 供销部 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 查：关键控制过程“《护栏、围栏的壁厚测量过程》”使用的外径千分尺。（0-25）mm编号：A44025计量确认周期12个月，经过深圳市高铁计量检测有限公司计量实验室校准，依据校准结果进行验证，验证人：黄启现，确认时间：2021.01.15粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全.绝缘电阻表,编号：绝缘电阻表；编号：1530634依据校准结果进行验证。验证人：黄启现，验证时间：2021.01.15确认过程符合标准要求。 | 质量技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.4 测量过程录的记 | 企业增加一个关键测量过程。抽查关键测量过程：“护栏、围栏的壁厚测量测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。符合要求。质量技术部提供的“原材料检验记录”；产品名称：热镀锌方管，检验日期：2021年1月11日，没有记录编号及验收依据标准等信息。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款“a）实施的测量过程的完整表述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备或核查标准）和相关的操作条件。”的规定要求 | 质量技术部 生产部（车间） | 次要不符合01 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》供销部采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查。顾客满意度调查表东营市顺泰工贸公司、东营市佳奇市政工程有限公司等8份，外部顾客满意度97%。达到企业计量工作目标，满足要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。 | 供销部 质量技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《护栏、围栏的壁厚测量》显示:2020年1月到2020年12月对关键控制过程“护栏、围栏的壁厚测量测量过程测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。确认人：黄启现。 | 质量技术部 | 否 |
| 9 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年12月8日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。企业于2020年12月28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表孙振英主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 综合办公室 | 否 |
| 10 | 文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | ### 质量技术部提供的GB4053.3-2009 《护栏固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》；GB/T 13306-2011《标牌》及自行编写的JNR-20210111《护栏、围栏的壁厚测量作业指导书》管理状态：受控，文件现行有效。 | 质量技术部 | 否 |
| 11 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系认证审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。1“生产部执行的企业标准：Q/371700 JNE002-2018《原油水含量测定器》一份，现行有效，但未受控。”2“查现场检测参数为冷凝管长度尺寸40mm±0.025mm，配备的（0-150）mm游标卡尺,查校准证书卡尺的最大允许为±0.02mm，不能满足测量要求”经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质量技术部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 质量技术部提供JNR-20210111《护栏、围栏的壁厚测量作业指导书》；测量设备台账中标注的计量单位书写个别处不正确，建议完善。企业目前未有强制检定测量设备，符合要求。 | 质量技术部 综合办公室 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；查企业2020年1至2020年12月，能耗总量1.24吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 综合办公室 | 否 |