编    号：0066-2017-2021

审核员现场审核记录

企业名称：陕西金叶印务有限公司

审核员：_                                           审核日期： 2021年01月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4.0总要求 | 陕西金叶印务有限公司成立2011.11.22，位于西安市高新区丈八五路55号，主要从事烟标、酒标、药品包装及包装装潢印刷品的印刷。 公司管理者代表院国军为企业的副总经理。 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看分析检测中心、动力设备部的《计量要求导出记录》。 已组织企业纸入厂检验、印刷过程、成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证产品的系列参数，以满足顾客计量要求。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为标准办。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了最高管理层5项职责。计量职能部门的17项职能。 《测量体系管理手册》5.1明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 企业产品执行： GB 12904 《商品条码 零售商品编码与条码表示》、GB/T18348 《商品条码 条码符号印制质量的检验》、YC 263《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的限量》、YC/T207-2006《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定 顶空-气相色谱法》 GB/T451.3-2002 《 纸和纸板厚度的测定》、GB/T451.2-2002 《纸和纸板定量的测定》、GB/T462 《纸和纸板水份的测定》、GB/T2679《纸和纸板水份的测定》等对烟包及印刷的计量要求。 一年内没有标准变化。 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 标准办已对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从来过程试验、成品验证等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业研发产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关质量、能源、安全等投诉和纠纷。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 查标准办，制定了2020年度测量管理体系目标考核制定，分别在2020.12.30对公司各部门进行年度的目标考核，均满足目标要求。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业于2021年1月8日进行了ISO9001:2015、ISO4001:2015、ISO45001:2018、ISO10012:2003、GB/T23331-2012等体系的管理评审，会议由公司总经理李海山主持，由管理者代表院国军汇报了《 管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括 方针、目标的可行性； 体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成体系管理评审报告，肯定了公司 管理体系的质量方针目标策划到位，整个管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《测量体系管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。建立了《人力资源管理程序》文件，制定了各类人员能力要求，企业识别了测量体系相关人员，对相关人员的能力进行了要求。 公司提供2020年培训计划，安排了测量管理体系标准，手册、程序的培训，并有实施记录。企业识别了测量体系相关人员28人，制定了人员能力要求。 查：《2020年度培训计划》、《培训记录》，2020年度进行了计量基础知识培训的培训、 GB/T19022-2003 测量管理体系标准、手册、程序文件及内审员的培训。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 查企业标准《JY-QP-7.3.5-04主要类别烟包条盒/小盒的生产及质量控制标准》、《QJ/JY003.010.01-20015 好猫猴王（磨砂）条盒工艺技术标准 》、《QA-07-149 纸板厚度测量过程控制规范》 《QA-07-148 纸板定量的测定测量过程控制规范》由烟包印刷产品技术要求、进货检验规程、过程检验过程、成品检验规程、印刷工艺规程等，文件受控有效，符合文件管理要求。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 查《软件台账一览表》、《软件确认记录》 确认方法正确。 | 标准办 质控部 生产部 分析检测中心 | 否 |
| 9 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查《检验报告》，样品名称、样品编号、对应成品、判定标准、环境条件、设备编号、测定项目、标准值、实测值、判定、测定方法标准编号、编制、审核、批准等，记录管理符合要求。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 10 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》。 查，编号：011271 分光测色仪，检定日期 2020.8.17；编号 18070230B 平滑度测定仪，检定日期 2020.8.17；编号4007024尘埃度测定仪 校准日期 2020.8.17，均有确认标识。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 11 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、加工过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，企管部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共96台件测量设备。 查生产部、动力设备部、分析检测中心 ，有监视环境温湿度计，均有监视记录，环境控制满足要求。 - 查动力设备部，《计量器具台账》，PB—TTY型可燃气体报警器、TE-150型压力表检定日期分别为，2017.6.19、2017.6.22，对在用计量器具的相关信息未及时更新，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条的规定。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 01 |
| 12 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。生产技术部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备陕西省计量科学研究院、云南省造纸产品质量监督检验站、西安市特种设备安全附件检测站进行溯源，对其资质、授权范围等进行有效性确认。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 |  |
| 13 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 7．1.4计量确认过程记录 | 提供：《计量确认记录》，编号：23392494，电子天平，确认时间：2020.4.10；编号：DRAGONLAB 移液器尺，确认时间：2020.7.10； 编号：190985 指示式温湿度表，确认时间：2020.6.20，并贴有确认标识，确认记录：计量器具的计量要求导出、确认记录：测量过程名称、测量参数、顾客要求、导出过程、及测量设备要求，满足要求。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 14 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 公司已制定《计量确认管理程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 15 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《计量标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 16 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，其中材料检验、印刷过程检验、成品检验58个测量过程，其中分析检测中心对纸张检验、油墨检验、有机溶剂检验识别测量过程22个，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 对重要测量过程：纸板定量的测定。 查测量过程《纸板定量的测定测量过程控制规范》，规范编制，实施满足要求。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 17 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定评价程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了纸板定量的测定、纸板厚度的测定等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 18 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该公司未建最高计量标准，公司测量设备均送有资质的检测公司进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》。 查分析检测中心，编号：B752200025 电子天平，有效期至2020年4月8日，未进行有效性溯源，不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条的规定。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 02 |
| 19 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 20 | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ | 8.2.1 （审核和监视）总则 | 企业提供《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定，并形成了记录。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 |  |
| 21 | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查，提供《2020年顾客满意度统计分析》报告，上半年满意度为：98.3；下半年满意度为：97.9；满意度完成质量目标的要求。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 |  |
| 22 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年12月10-12日组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共开出了2个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 23 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 该公司于2020年12月28-29日 组织了ISO9001:2015、ISO4001:2015、ISO45001:2018、ISO10012:2003、GB/T23331-2012等体系的结合内部审核，对内审中提出的5项不符合制定了纠正措施，并已于2021年1月5日进行了整改。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 24 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 25 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的5个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2021年1月5日完成纠正措施跟踪及有效性验证。2019年11月11日，监督审核时开具的建议项已完成整改，措施有效，并关闭 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 26 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 27 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业19台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |
| 28 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | - 该企业规模小，不是能耗大户，2020年全年能耗：1006.7吨标煤 | 标准办 质控部 采供部 市场部 生产部 动力设备部 分析检测中心 | 否 |