**测量设备溯源抽查表**

编号：0046-2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司 | | | | | 审核员 | 李菁 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/校准测量不确定度/最大允差 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 顶驱装配分厂 | 数显压力表 | 202002162 | （0-60）MPa | U=0.2%FS  k=2 | 智能数字压力校验仪/0.02级 | 辽宁众呈检测y有限公司 | 2020.12.03 | √ |
| 顶驱装配分厂 | 压力表 | 7850 | YTN-60 | 1.5级 | 活塞压力计 | 齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心 | 2020.11.13 | 未见标准压力表表信息、未提供检定结果数据 |
| 顶驱机加分厂 | 热电偶 | 112 | K 型 | Ⅱ级 | 标准铂铑10-铂热电偶/一等  数字多用表/U=0.0011mV k=2 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2020.12.13 | √ |
| 顶驱机加分厂电镀车间 | 红外温度校准仪 | 170130647 | DT8380 | （50-380）℃  ±2%t | 黑体辐射源（50-500）℃  U=(0.5~1.2)℃  k=2 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2021.01.12 | √ |
| 顶驱机加分厂热处理 | 布氏硬度计 | 0338 | HB-3000 | 0.1% | 标准硬度块 | 齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心 | 2020.11.16 | √ |
| 设备部 | 兆欧表 | 00060349 | ZC25-4 | 1.5级 | 兆欧表检定装置/0.2级  恒转速仪/±1转 | 辽宁众呈检测  有限公司 | 2020.10.10 | √ |
| 顶驱装配分厂 | 压力变送器 | 17082010 | 0-200MPa | 0.15%FS  k=2 | 数字压力计/0.05级  多功能过程校验仪/0.02%RD | 辽宁众呈检测有限公司 | 2021.1.20 | √ |
| 螺杆泵分厂 | 涡轮流量计 | L2537043 | DN25 | （1-10）  m3/h  0.5级 | 质量液体流量标准装置/0.05级 | 大庆石化计量检定测试中心 | 2020.10.21 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  企业建立了《测量设备管理程序》、《外部供方管理程序》《量值溯源管理程序》，企业测量设备全部委托齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心、大庆石化计量检定测试中心、辽宁众呈检测有限公司等15家第三方检测机构检定/校准，远程抽样8台件测量设备，企业都按周期送检，**抽样发现齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心压力表检定证书缺少标准压力表信息、缺少检定结果数据，**建议企业和齐齐哈尔市质量技术监督检验检测中心沟通完善。 | | | | | | | | |
| 微信图片_20201209204207审核日期： 2021年01月23日 上午至2021年01月24日 下午 (共2.0天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |