编号：0060-2016-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方 | 广州市百利文仪实业有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 型号规格/编号 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级/编号 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品质中心 | 甲醛气候箱 | HH－JQ03/KP2015011187 | ±2.0% | 高精度温度、湿度数据采集分析系统 U＝0.2℃（k=2） | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.10.20 | √ |
| 品质中心 | 指针式推拉力计 | NK-500/06529590 | 4.0（FS）级 | 标准砝码MPE：±0.02%/NM9901标准砝码MPE：±0.02%/FM001、FM002 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.10.20 | √ |
| 制造部 | 钢卷尺 | 5m/BL－GLC－003 | / | 标准钢卷尺±(0.03+0.03L)/130056 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.10.22 | √ |
| 制造部 | 游标万能角度尺 | (0～320)°/4-2335666 | ±2′ | 角度块二级/0087刀口尺MPE：3μm | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.10.22 | √ |
| 制造部 | 外径千分尺 | (0～25)mm/ B77389 | MPE：±4μm | 量块4等2级/3467平面平晶1级/20001测力仪2级/3581 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.10.22 | √ |
| 审核综合意見：已制定计量确认管、计量外部供方管理程序，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书统一保存。根据外部检定/校准和内部校准情况的检查情况，该公司的校准情况基本符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021年 1月 28日审核员签字： 部门代表签字： |