编号：0003-2020-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 杭州海豪实业有限公司 | | | | | 审核员 | 胡琳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生技部 | 钢卷尺 | HH-JC-01 | 3m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺  ±（0.03+0.03L）mm | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.12.22 | √ |
| 生技部 | 游标  卡尺 | HH-KC-001 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.12.22 | √ |
| 生技部 | 钢直尺 | HH-ZC-001 | (0-1000)  mm | ±0.20mm | 金属线纹尺  3等 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.12.22 | √ |
| 生产  车间 | 压力表 | C17842 | Y-100  (0~1.6)  MPa | 1.6级 | 压力表检定装置  0.05级 | 杭州市余杭区质量计量监测中心 | 2020.09.11 | √ |
| 生产  车间 | 点型  气体  探测器 | HH-BJQ-02 | QD6310 | 浓度Urel=1.2%  时间U=2s  K=2 | 空气中甲烷气体标准物质  二级 | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.04.18 | √ |
| 审核综合意見：    公司未建立计量标准，测量设备全部送至广东省世通仪器检测服务有限公司、杭州市余杭区质量计量监测中心检定、校准，抽查5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年01月28 日  审核员签字： 胡琳 部门代表签字： | | | | | | | | |