编    号：0144-2019

现场审核记录（三）

企业名称：大全集团有限公司

审核员：   蔡 萍                         审核日期：2019年10月25日~10月26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 询问生产部、质量部等相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料进货检验、生产过程检验、成品出货检验操作者、检验人员基本清楚自己的工作职责。 |  | 生产部 （凯帆开关） 质量部 |  | 否 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标，是否分解到各部门，是否有具体指标，是否可测量。 |  | 5.3质量目标 |  | 公司制定了5项总的计量工作目标，计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每年通过计量目标实施情况评审表统计各部门是否达到质量目标的要求，详见《大全集团测量管理体系年度质量目标分解》。 |  | 质量部 |  | 否 |  |
| 3 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 |  | 6.1人力资源 |  | 公司测量体系相关人员400人，企业通过Q/DAQOP-2018《测量管理手册》、 DAQOP-040601《人力资源管理程序》职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 公司提供2019年度测量人员外派培训及内部培训计划，并分别对内外部培训进行了“培训有效性评估”。 查：公司人员冷庆雷取得了测量管理体系内审员证书，证书编号1903032；宣长生取得了测量管理体系内审员证书，证书编号1903032；阚怀莉取得了计量检定员证，证书编号LNQ037，均在有效期内。 |  | 生产部 （凯帆开关） 人力资源部 |  | 否 |  |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  | 编制了《受控文件一览表》共计360个受控文件。查：GB4048.1-2012《低压开关设备和控制设备第一部分：总则》，GB4048.1-2012《低压开关设备和控制设备第2部分：断路器》，文件系统齐全，现行有效且已受控，文件中计量单位使用正确，有受控标识。 |  | 生产部 （凯帆开关） 质量部 |  | 否 |  |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 企业编制了 DAQOP-040603《记录管理程序》。查：304 1.060（1212.000413）不锈钢带料原材料及外购件进货验证记录,记录编号KF0.605.167，有管理编号，有检验技术文件KF0.603.039，记录清楚无涂改，检验员：朱文娟。 查：框架断路器检验记录，记录编号：KF0.605.145,检验依据KF0.605.100,记录无涂改，检验员：陈金龙、秦忠 查：出厂检验记录，批号1100531265803606 KFM2/3L塑壳断路器总成，产品检验规范检验依据KFM2L系列漏电断路器检验规范，有记录，有管理编号，有检验依据，记录清楚无涂改，检验人：桑林郭。 现场使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。 |  | 生产部 （凯帆开关） 质量部 |  | 否 |  |
| 6 | 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ |  | 6.3.2测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 7.2.4测量过程的记录 |  | 查：测量设备台账已对测量设备（577件）进行A、B、C分类管理，测量设备均送法定计量检定机构及有资质的校准机构检定、校准。 查企业建立了编号 DAQOM-040606《测量环境管理程序》。检测室对测量设备和校准对环境的要求为：温度：（20±2）℃、 相对湿度：（25%～80%）RH，现场实际检查为：21.4℃、59%RH。 查FM02-02电子天平送法定计量检定机构进行校准（校准日期为2019年7月9日），有效期至2020年7月8日，每次使用前均用标准砝码进行校准，但未形成监视记录，不符合7.2.4，应保存记录以证明测量过程符合要求。 |  | 生产部 （凯帆开关） |  | 次要 不符合项02 |  |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了 DAQOP-040701《测量设备计量确认管理程序》,建立了《检测能力及测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：铜材料重量测量过程控制规范、底座尺寸三坐标测量过程控制规范，导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见铜材料重量测量过程控制规范、底座尺寸三坐标测量过程《计量要求导出和计量验证记录表》。 |  | 生产部 （凯帆开关） 质量部 |  | 否 |  |
| 8 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 公司编制了DAQOP-040702《测量过程设计和实现控制程序》，对测量程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别60个测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对铜材料重量测量过程控制规范、底座尺寸三等测量过程，进行了测量导出计量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见铜材料重量测量过程控制规范、底座尺寸三坐标《测量过程控制检查表》及附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 公司导入SAP管理软件对产品从原材料货、过程加工、成品出货的测量过程进行全过程监视，实现产品测量的追溯性。 |  | 生产部 （凯帆开关） 技术中心 质量部 |  | 否 |
| 9 |  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了DAQOP-040804《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程，对发现不合格的测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 |  | 生产部 （凯帆开关） 质量部 |  | 否 |
| 10 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  | 企业编制了DAQOP-040805《纠正和预防措施管理程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 |  | 生产部 （凯帆开关）质量部 |  | 否 |