编  号：0032-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：胜利油田物华实业发展有限公司

审核员：                              审核日期：2021年02月1-2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 质量检验部提供外螺纹锥度测量仪 编号为107787，校准日期2020.3.20。接地电阻检测仪，编号30-552校准日期2020.10.20；计量确认周期12个月；继电保护测试仪，编号1098679校准日期2020.10.20；石油管螺纹工作环规，编号：GR-0252校准日期2020.3.20使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司测量设备分别溯源到上海研旭计量校准技术有限公司和广州中测检测技术有限公司质量检验部已对校准服务供方进行了资质及服务评价，上海研旭计量校准技术有限公司、广州中测检测技术有限公司。俩家校准结构分别都经过中国认可国际互认校准实验室认可，CNAS L4490,和CNAS L5242符合要求资料和相关记录齐全符合要求。 | 质量检验部、生产运行部（电器分厂、管业分厂） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量检验部、经营开发部等部门均已识别顾客的测量要求，质量检验部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《照明配电箱接地电阻测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 | 质量检验部、经营开发部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，生产运行部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年3月-2020年12月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求每季度考核。 | 质量检验部（电器、管业、油气 | 否 |
| 4 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序，质量检验部、经营开发部已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。抽查了“检定校准服务供方资质调查评价表”广州中测检测技术有限公司、上海研旭计量校准技术有限公司进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全 ，评价人：赵营华、姜仁博 | 质量检验部（电器、管业、油气）经营开发部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 查：关键控制过程“照明配电箱接地电阻测量”使用的接地电阻检测仪。编号30-552计量确认周期12个月，经过上海研旭计量校准技术有限公司校准，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。质量检验部提供现场使用，交流耐压测试仪编号为1505960113，校准证书为2020.10.20依据校准结果进行计量确认，验证过程符合要求。验证人：赵营华 | 质量检验部（电器、管业、油气） | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原有关键测量过程：“照明配电箱接地电阻测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。质量检验部提供的“套管最终检验记录”编号：SLWHZ/ZJJL-39。序号：20-6检验日期2020.9.16，注明检验依据企业自行编制《最终检验指导书》。建议完善和补充检验指导书的内容，以满足检验的操作要求。 | 质量检验部、生产运行部（电器分厂、管业分厂 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“照明配电箱接地电阻测量测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 质量检验部（电器、管业、油气） | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》经营开发部采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见。中国石油化工股份公司胜利油田分公司物质供应处：电力总公司电力改造等10个项目，顾客满意度96分。达到企业计量工作目标，满足要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。质量检验部提供的内部顾客满意度调查表，未能提供管业分厂的相关记录，不符合GB/T19022-2003标准8.2.2条款“应就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息”的规定要求。属于次要不符合项。 | 经营开发部、质量检验部（电器、管业、油气） | 次要不符合01 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《照明配电箱接地电阻测量过程》显示:2020年3月到2021年1月对关键控制过程“照明配电箱接地电阻测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 质量检验部（电器、管业、油气） | 否 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年1月13-15日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司4个职能部门和2个生产作业区进行了全要素的审核，企业内审共开出了2个不符合项，已按期整改。企业于2021年01月18日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理委托管代李振宇主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 质量检验部（电器、管业、油气）人力资源部 | 否 |
| 11 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。“综合配电柜检验记录，规格型号为PZ100A380V，未记录产品编号，检验记录包括电气间隙和爬电距离验证、电击防护和保护电路的完整性等。其中电气间隙要求≥6mm，实测值为6.3mm，未按照游标卡尺的读数原则进行记录。”；经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质量检验部（电器、管业、油气） | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 质量检验部提供的动力配电确认检验记录，编号：200904 记录中计量单位描述正确。查提供的其他文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。企业目前没有强检设备。 | 质量检验部（电器、管业、油气） | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水；查企业2020年1季度至2020年4季度，能耗总量100.96吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 质量检验部（电器、管业、油气） | 否 |