编号：0101-2018-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏恒义汽配制造有限公司 | | | | | 审核员 | 尹彩侠 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量管理部 | 量块 | LHY01004 | (5.12-100)mm | 5等 | 量块四等 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2019.03.20. | √ |
| 设备设施部 | 压力表 | 28081 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2019.05.16. | √ |
| 财务  管理部 | 电子汽车衡 | HYF-001 | SCS-60 | Ⅲ | 砝码M1等级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2019.08.22. | √ |
| 实验室 | 三坐标测量机 | LZ003 | （PEARL754/T-M | MPE:±(3.5+3L/1000)um | 量块3等；标准球圆度0.03um，k=2；直径：0.2um，k=2 | 泰州市计量测试院 | 2019.03.21. | √ |
| 实验室 | 扭矩扳手测试仪 | Hb-0716-442 | 2hb-500/50Nm | 1级 | 扭矩测量仪：0.3级；砝码：M等级；杠杆：MPE:±0.03% | 南京市计量监督检测院 | 2019.09.04. | √ |
| 实验室 | 微机控制电子万能试验机 | FHYE01043 | WEW-50J | 1级 | 材料试验机检定装置0.3级 | 靖江市产品质量综合检验检测中心 | 2018.03.21. | √ |
| 实验室 | 齿轮螺旋线样板 | HL10048 | 00、150 | 测量不确定度：渐开线U=1.0um k=2；螺旋线U=1.5um k=2 | 齿轮渐开线标准U=(1.0-2.5)um，k=3；齿轮螺旋线基准U=(1.0-2.5)um／100mmk=3 | 中国计量科学  研究院 | 2019.07.01. | √ |
| 实验室 | 洛氏  硬度计 | FHYE01003 | HR-150 | ±1.5HRC | 标准硬度块 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2018.11.26. | √ |
| 审核综合意見：  企业建立三项计量标准，分别为游标类、测微类和指示表类，标准器组均能溯源到法定计量检定机构：其他测量设备均溯源到靖江市产品质量综合检验检测中心、泰州市计量测试院南京市计量监督检测院、中国计量科学研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司。经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求. | | | | | | | | |
| 审核日期： 2019年10月19日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

测量设备溯源抽查表