受理编号：0068-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 湖州金洁实业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 沙跃兵 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 万能试验机 | XWW-20A | 0806045 | ±1% | 标准测力仪 0.3级 | 湖州天泰计量校准有限公司 | 2020.8.4 | √ |
| 生产部 | 带表卡尺 | （0~300）mm | 17070169 | ±0.02mm | 量块 4等 | 湖州市质量技术监督检测研究院 | 2020.5.13 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | AR1530 | 1202470131 | 级 | 砝码 E2等级 | 湖州市质量技术监督检测研究院 | 2020.7.3 | √ |
| 质检部 | 静液压试验机 | XGJ-10 | 0810012 | ±2% | 精密压力表 0.4MPa | 湖州天泰计量校准有限公司 | 2020.8.4 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | （0~10）m | / | ±0.2mm | 标准钢卷尺 MPE: ±(0.03+0.03L)mm, | 湖州天泰计量校准有限公司 | 2020.8.25 | √ |
| 质检部 | 砝码 | 100g | 1718093 | M1 | 砝码 F1等级 | 湖州天泰计量校准有限公司 | 2020.8.4 | √ |
| 审核综合意见： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准；送到湖州市质量技术监督检测研究院、湖州天泰计量校准有限公司。查 6份测量设备检定/校准证书, 全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年3月11日至2021年3月12日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |