编  号：0021-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：淄博胜利乾庆物资经贸有限公司

审核员：                              审核日期：2021年02月03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 技术部提供绝缘电阻测验仪编号为201363017，校准日期2021.1.28。涂层测厚仪，编号N832725校准日期2021.1.28；计量确认周期12个月；内径百分表，编号1008287校准日期2021.1.28；使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司测量设备分别溯源到深圳华科计量检测技术有限公司。技术部已对校准服务供方进行了资质及服务评价，深圳华科计量检测技术有限公司校准结构经过中国认可国际互认校准实验室认可，深圳华科计量检测技术有限公司CNAS L8465符合要求资料和相关记录齐全符合要求。 | 技术部、生产部（车间） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技术部、销售部等部门均已识别顾客的测量要求，技术部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 抽查《接箍表面硬度检测过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 | 技术部、销售部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，生产运行部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年3月-2020年12月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求每季度考核。 | 技术部 | 否 |
| 4 | 文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 技术部提供的“计量要求导出和计量验证记录表”中接箍表面硬度检测依据SY/T5106-1998《油气田用封隔器通用技术条件》该标准已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。 | 技术部 | 次要不符合01 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序，技术部、办公室（采购）已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。抽查了“检定校准服务供方资质调查评价表”深圳华科计量检测技术有限公司进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全 ，评价人：刘志伟 | 技术部、办公室（采购） | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 查：关键控制过程“接箍表面硬度检测”使用的布洛维硬度计。编号SLQQ-019计量确认周期12个月，经过深圳华科计量检测技术有限公司，依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。技术部提供现场使用，外径千分尺（50～75）mm编号为54205，校准证书为2021.1.28依据校准结果进行计量确认，验证过程符合要求。验证人：张猛 | 技术部、生产部（车间） | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原有关键测量过程：“接箍表面硬度检测过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。生产部提供的“成品检验记录”产品名称：阀体总成，检验日期2021.1.记录中标准要求硬度HRC45-55，，实测值描述HRC48-52，建议完善记录实测值的实测数据，予以追溯， | 技术部、生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“接箍表面硬度检测测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 技术部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》销售部采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见。中国石油化工股份公司胜利油田分公司孤东采油厂、胜利油田管理局有限公司电力分公司：电力总公司电力改造等3个单位，顾客满意度100%、达到企业计量工作目标，满足要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。 | 销售部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《接箍表面硬度检测过程》显示:2020年4月到2021年1月对关键控制过程“接箍表面硬度检测过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 技术部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年1月5日组织了公司测量管理体系内审，内审分1个组，对公司4个职能部门和1个生产作业区进行了全要素的审核，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。企业于2021年01月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理任立新主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 技术部、办公室 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系认证审核发现的1个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。“生产部提供的规格型号为PSC143MB的钻头钢体检验记录，其中精加工尺寸要求为（115±0.2）mm，检验记录为符合要求，未记录实测数据。”；经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 技术部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 技术部提供的半成品检验记录等文件，记录中计量单位书写不规范，建议完善。查提供的其他文件、报表等资料中计量单位的使用符合法定计量要求。企业目前没有强检设备。 | 技术部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水；查企业2020年1季度至2020年4季度，能耗总量1.56吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 办公室 | 否 |