编号：0092-2021

审核员现场审核记录

企业名称： 黄山众拓工业泵制造有限公司

审核员                                        审核日期：2021年2月5日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 与公司管理者代表叶忠东沟通，了解企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。企业产品从原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。企业主要产品：螺杆泵及其配件的生产及其服务所有活动的测量过程。单位产品主要服务于中石油上、下游集中采购甲级供应商，中石化、中海油、中化集团等央企的框架集中采购供应商。产品质量一直受到用户的好评，企业通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表 质量部 技术部、 营销部 生产部（车间） | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。计量职能部门的18项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者代表质量部、 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业原材料成份、过程检验、生产过程质量监控、出厂产品满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。分解到各部门，有具体指标可测量，质量部按月统计至2020年10-12月，2021年1月均能达标。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年1月19日开展了测量管理体系管理评审，总经理委托管代叶忠东主持并汇报了体系运行情况，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。并总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 行政部编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求，体系相关人51人。抽查了企业制定的2020年员工培训计划3项，完成3项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。建议：企业内审员按计划参加相关有资质的培训机构组织的学习，培训后考试合格后取得内审员证书再组织企业开展公司内审工作。 | 企管部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。技术部提供的产品主要执行标准为企业产品主要执行标准为GB/T10886-2019《三螺杆泵》、GB/T1958-2017《产品几何技术规范（GPS) 几何公差 检测与验证》、JB/T 8644-2017《单螺杆泵》、JB/T 8091-2014 《螺杆泵试验方法》等标准,企业根据法律法规要求和企业产品要求 版本现行有效。符合要求。SC/ZT-2020《测量管理体系管理手册》、CX/ZT(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》等，文件现行有效。技术部提供的企业标准Q/ZJ-06-2010《静压试验规程》描述内容完整，现行有效并受控。 | 质量部 技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.2.4标识 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质量部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有158台件查测量设备管理台账中，设备编号、精度等级、描述清楚，建议按ABC分类、细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。质量部提供的电磁流计量编号：20162791检定日期2020年09月05日检定周期12个月；噪音计编号：ZTSP-01校准日期2020年6月14日校准周期12个月， 6.3.2环境，6.2.4标识现场补充审核重点确认 | 质量部 生产车间 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。查计量确认表中：压力表（0～6）MPa编号：20074710确认人：沈宇明 检定单位:黄山市计量检定测试所院确认周期6个月，确认过程，符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业生产的水表有铅封标识。符合标准要求 | 质量部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 7.2.4测量过程记录 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了58个测量过程，其中关键测量过4个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要、和一般测量过程进行管理。单螺杆泵水压试验、泵轴硬度检测、螺套测隙尺寸、衬套孔距尺寸等4测量过程被列为关键测量过程。等测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《单螺杆泵水压试验测量过程控制检查表》。 查：质量部提供的水压试验报告编号：QZJ-7.4.3-试验员：何应明，试验日期：2020年12月2日，补充完善依据试验标准 | 质量部 技术部 生产车间 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 重点抽查单螺杆泵水压试验测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定/校准。检定/校准单位为黄山市计量检定测试所、安徽省精测流量仪表检测站抽查8台件测量设备检定/校准证书，报告资质有效，符合要求。黄山市计量检定测试所法定计量检定机构授权证书号为（国）法计（皖2018）017号。安徽省精测流量仪表检测站法定计量检定机构授权证书号为（国）法计（皖2016）1003号详见《量值溯源抽查表》。符合要求 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年1月13日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分1个组，对公司所有6个职能部门4个作业区进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期已整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 质量部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 质量部提供的测量设备台账和测量过程一栏中法定计量单位标注正确。符合法定计量单位要求。企业目前没有强检设备。企业无定量包装产品。 | 质量部 | 否 |