编     号：0092-2021

现场审核记录

企业名称：黄山众拓工业泵制造有限公司

审核员：_______________________                     审核日期： 2021年02月05日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为叶忠东，通过制订测量管理体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量技术部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、过程检验和成品检验。 企业体系刚建立，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 管理者代表 质量部 技术部 生产部 车间 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员51人，编制了计量人员情况一览表。企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 质量部制定了各类人员能力要求，企管部制定了2020年度计量人员培训计划共3项，对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录和培训结果评价记录。 | 质量部 企管部 | 否 |
| 3 | 企业是否形成详细的程序文件？是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？记录标识、贮存、保护、保存期？ | 6.2信息资源 6.2.2软件 | 企业建立了ZT/CX/(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》共20个控制程序；建立了编码为ZT/CX/-07-2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。记录清晰正确，保存期限3年，符合规程要求并受控。 | 质量部 技术部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查执行标准：GB/T 10886-2019 《三螺杆泵》；JB/T 8091-2014 《螺杆泵试验方法》；JB/T 8644-2017 《单螺杆泵》标准有效。均为现行有效版本。进货检验规程、过程检验规程等技术文件，计量单位书写正确。质量部提供的《产品执行标准明细表》中对现行文件缺少受控文件的编号、确认人、批准人等信息。不符合GB/T19022-2003 6.2.1条款关于“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求 | 质量部、 技术部 | 次要不符合项01 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3 记录 | 编制ZT-CL/CX-07-2020《记录控制程序》；查编号：Q/CG-7.4.2-061/B的物资送检单，Q/SC-7.5.3-01/D零件加工路线单等受控且标识，记录清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。 | 生产部（车间） | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，抽查在用的编号为ZTLS01-001，（0-150）mm的深度游标卡尺，校准日期：2020.11.30，计量确认周期为一年，贴有设备计量确认状态的标识；查编号为ZTLS02-031的（120-150）mm的外径千分尺，检定日期2020.11.30，检定周期12个月，并粘贴计量确认合格证标识,符合要求。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 查《测量设备一览表》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，抽查在用的编号为ZTF0-01，测振仪，校准日期：2020.6.14，计量确认周期为一年，与 台账一致。企业所有在用的测量设备对检环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：企业识别了单螺杆泵水压试验过程的测量要求，对关键测量过程导出了计量要求，并对关键、重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了58个测量过程，企业将单螺杆泵水压试验过程定为重要测量过程。编制了控制规范，抽查了《单螺杆泵水压试验过程控制规范》，对单螺杆泵水压试验过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量部 技术部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。现场重点抽查了单螺杆泵水压试验过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 11 | 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 7.3.2溯源性 | 查编号为ZTSP-01噪音计，不确定度/准确度等级/最大允许误差：4等，检定机构黄山市计量检定测试所，检定日期2020年6月14日，有效期至2021年6月13日。查编号 17023654压力表，规格（0-10）MPa检定日期：2020年12月9日。检定周期6个月，不确定度/准确度等级/最大允许误差：0.25级；企业所有在用的测量设备对检环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立外部顾客满意度目标值95%抽查12月5份顾客满意度调查表，对中石油长庆油田分公司，中石油青海油田分公司，中石油塔里木油田分公司，外部顾客满意度进行调查，外部顾客满意度测量值分别为100% 企业建立了内部顾客满意度目标值97.5/%测量结果99% | 营销部 质量部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 编制SY/CX/19-2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制。经确认的不合格产品进水段等有不合格品台帐和记录，对不合格品加以标识，进行隔离。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2021年1月15日整改结束已关闭。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查二份产品质量检验记录2020-12-20，产品检验放行单-双螺杆泵；2021-1-5，零件加工路线单-齿轮箱; 均能使用法定计量单位。企业测量设备台帐共计158台，无强制检定计量器具。 | 质量部 | 否 |