**附录A：**

**承压件水压试验测量不确定度评定报告**

1、测量过程  
1.1、测量方法：依据**GB/T3216-2016《**回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级**》**及DMT/JS -01 -2017《离心泵通用技术工艺规程》

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：压力表， 测量范围（0-6）MPa，允许示值误差：±0.096MPa

1.4、被测对象：压力（3.0-3.5）MPa

1.5、测量过程： 首先检查压力表处于正常工作状态。开始试验，升压速度应控

制在（(0.15-0.2))MPa/min,试验时压力应缓慢上升3.5MPa，确认无泄漏后继续上升，

记录压力数据。

2、数学模型： （1）

式中： ---压力

L----压力的读数值

1. **输入量的标准不确定度评定**

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度**；**测量设备引入的标准不确定度。

3.1测量重复性引入的标准不确定度的评定

输入量的不确定度*u*1主要来源于测量重复性，通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。在压力表的正常工作状态下，人员、设备相同，在相临近的时间内，连续进行10次测量活动，得到10个试验数据汇于表一。

表一

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L(MPa) | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.4 |

测得值的算术平均值：

单个测量值的实验标准差：

被测量估计值（）标准不确定度分量*u*1（为1组数据的平均值，

取n=1）。 *u*1 =

3.2测量设备引入的标准不确定度的评定*u2*

依据压力表检定证书给出的允许示值误差±0.096MPa, 服从均匀分布，取包含因子k=,则测量设备引入的标准不确定度分量为：



4、标准不确定度一览表

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2 标准不确定度汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的标准不确定度 | 0.1MPa |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.06MPa |

4.2合成标准不确定度的计算




**5、扩展不确定度的计算**

取包含因子*k* = 2，得

*U*=*k*·*uc* =2×0.12 =0.24MPa

**6、测量不确定度的报告与表示**

 *U*=0.24MPa *k*=2

评定人：