**附B：承压件水压试验高度控制测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 20201001 | 测量过程名称 | 承压件水压试验 | 测量过程规范编号 | DMT-CL-GF-202001 |
| 所在部门 | 质检部 | 测量项目 | 压力（3.0-3.5）MPa | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：压力表，测量范围（0-6）MPa，允许示值误差:±0.096MPa。测量方法：DMT/JS -01 -2017《离心泵通用技术工艺规程》环境条件：常温测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。其他影响量：  |
| 有效性确认记录:1、查看《检测设备管理台账》上的测量设备：压力表，设备编号01131090，检定日期：2021.1.13，校准机构：辽宁东测检测技术有限公司。符合要求。2、检测过程有效性进行确认：1)、2020年11月25日用设备编号01131090的压力表对实物进行3次检测，平均值为=3.2MPa2)、2021年1月28日用设备编号01131090的不压力表对实物进行3次检测，平均值为=3.4MPa测量结果的扩展不确定度*U*=0.24MPa *k*=2，则En=当E n≤1时测量过程有效。此En=0.59<1，该测量过程有效。C:\Users\user\Desktop\微信图片_20210207113931.jpg确认人员： 日期：2021年1月28日 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |