项目编号：0091-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 辽宁腾达石油机械有限公司

审核员：                                 审核日期： 2021年2月6日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2 信息资源 6.2.1 程序 | 查执行标准：GB/T9234-2018《机动往复泵》、GB/T3125-2019《石油、石化和天然气工业用离心泵》、JB/T 8099-2013《转子式稠油泵》等标准现行有效。 企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 | 质量 技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了CX/TD-07-2020《测量软件管理控制程序》。质量部和技术部明确了部门在体系中的职责。 | 质量 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了CX/TD-08-2020《记录控制程序》。 企业提供《多级离心泵检测记录》记录表格；《离心泵轴径尺寸测量》，记录表格；记录清晰正确，记录保存期限3年，符合规程要求，受控。符合要求。 | 质量 技术部 | 否 |
| 4 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 查企业《测量设备台账》，有44台测量设备受控管理。台账内容包括：测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，出厂编号、ABC分类管理等，测量设备管理.符合规定要求。 | 质量技术部 | 否 |
| 5 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 公司编制了CX/TD-11-2020《测量设备环境控制程序》该公司测量设备使用、贮存所需环境依据制造商提供使用说明书进行确定。确保规定环境条件下进行操作。 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了CX/TD-13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。抽查编号为0603638的外径千分尺未能及时进行计量确认。不符GB/T19022-2003标准中 7.1.1条款的规定。 企业将离心泵轴径尺寸测量、离心泵密封性试验、密封环的高度测量等3个测量过程列为关键测量过程。抽查《离心泵轴径尺寸测量》，按测量过程的测量要求进行识别、验证 。计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。见《测量设备计量确认验证记录表》、《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。 | 质量技术部 生产部（车间） | 次要不符合02 |
| 7 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了CX/TD-15-2020《计量确认间隔管理控制程序》。规定测量设备确认间隔，可依照国家计量检定规程和使用说明书。 对验证不合格的产品如何处理方法：根据程序文件《测量设备计量确认管理控制程序》， 测量设备计量确认间隔调整后，如发现测量设备超过允许误差，则应分析原因，采取重新检定/校准或维修纠正处理，经确认不合格应做报废消帐处理。 | 质量 技术部 | 否 |
| 8 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立CX/TD-09-2020《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 | 质量 技术部 | 否 |
| 9 | 查测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整。 | 7.1.4计量确认过程记录 | 企业建立测量过程及控制一栏表和测量设备计量确认明细表，企业对测量设备进行确认。抽查离心泵轴径尺寸测量试验记录：计量要求导出和计量验证记录表、测量过程控制检查表、测量过程有效性确认记录。满足要求。 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立了CX/TD-16-2020《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程:《单螺杆泵水压试验》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。该测量过程的设计、实现、记录完整。满足测量过程管理要求。见编号为CX/TD-16-2020《测量过程设计和实现控制程序》 | 质量 技术部 | 否 |
| 11 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“离心泵轴径尺寸测量”进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确，符合要求。 | 质量技术部 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 抽查2020年内部顾客满意度99%（发回5份，收回5份）符合要求。采购销售部负责外部顾客调查问卷设计，发出和收回调查表（发回5份，收回5份）,顾客满意度100%。符合要求。 | 质量技术部 采购销售部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了CX/TD-19-2020《不合格管理控制程序》，未出现测量过程和测量设备。 企业对内审过程中发现的项1不符合项，能查找原因，整改关闭。 | 质量技术部 | 否 |
| 14 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了CX/TD-12-2020《外部供方管理程序》。提供的外购产品和外来服务供方符合规定的要求。 企业外部服务方本溪市计量测试技术研究院和辽宁省计量科学研究员。企业外部供方：抚顺开发区特殊钢有限公司、鞍山三环防爆电机有限公司、佳木斯电机股份有限公司等。并对《合格供方调查、评价表》合格供方进行动态管理。 | 采购销售部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电；企业2020年1月至12月耗8.14吨标准煤。企业不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块（计量误差2%）和2级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求 。 | 办公室 | 否 |