编    号：0100-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程 名称 |  | 污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ±2%满量程 （满量程为200mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | HJ 1013-2018《固定污染源废气非甲烷总烃 连续监测系统技术要求及检测方法》6.1.4线性误差 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量范围导出：根据HJ 1013-2018之7.1.3.4线性误差要求测量点有四个（20%±5%）满量程、（40%±5%）满量程、（60%±5%）满量程、（80%±5%）满量程。 2、测量过程不确定度推导：U=T/2Mcp=2%*2/2*2=1% (Mcp取2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 标准物质 名称 |  | 研制单位 | 标准值 （mg/m3） |  | 相对扩展不确定度（k=2） | 标准物质证书编号 |  | 定期日期 |
|  | 氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质 |  | 上海神开气体技术有限公司 | C3H8：42.6 |  | 2.0% | L207104086 |  | 2020年10月 （有效期12个月） |
|  |  |  |  | C3H8：82.0 |  | 2.0% | 200304093 |  | 2020年05月 （有效期12个月） |
|  |  |  |  | C3H8：123 |  | 2.0% | L207105013 |  | 2020年10月 （有效期12个月） |
|  |  |  |  | C3H8：163 |  | 2.0% | L207104110 |  | 2020年10月 （有效期12个月） |
| 计量验证记录 - 四种标准物质的标准值分别为42.6mg/m3、82.0mg/m3、123mg/m3、163mg/m3，均在HJ 1013-2018标准要求的四个测量点范围内（40±10）mg/m3、（80±10）mg/m3、（120±10）mg/m3、（160±10）mg/m3，满足要求。 2）通过标准物质证书获知标准物质的相对扩展不确定度Ur=2.0%(k=2),采用能力指数法（以40%满量程测试点为例）： Mcp=T3U1=2*2%*2003×（2.0%*82）=1.6（要求A级以上，即大于1.1），满足要求。 结论：通过验证，测量范围、准确度满足要求，确认合格准许使用。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期 2021 年 1月5 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2021 年2 月24 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |