编号：0100-2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏汇环环保科技有限公司 | 审核员 |  |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 耐电压测试仪 | N12153 | ZHZ8A | 5级 | 耐压测试仪校验装置：0.5% | 南通计量检定测试所 | 2020.3.9 | √ |
| 质检部 | 内测千分尺 | JM137654 | （5-30）mm | ±7μm | 标准环规 3等 | 芜湖市计量测试研究所 | 2021.2.1 | √ |
| 实验室 | 数字式温湿度计 | HHHB-YQ-002 | HTC-1 | 温度：±1℃湿度：±5%RH | 精密露点仪标准装置：温度：U=0.4℃ k=2 湿度U=1.8%RH k=2 | 南通计量检定测试所 | 2020.3.3 | √ |
| 实验室 | 电子天平 | E120B246 | E120B | 1级 | 砝码：E2等级 | 南通计量检定测试所 | 2020.3.5 | √ |
| 研发部 | 精密压力表 | 10031895 | YB-1500~0.6MPa | 0.25级 | 活塞式压力计：0.05级 | 南通计量检定测试所 | 2020.5.26 | √ |
| 研发部 | 电热恒温干燥箱 | 190962 | 101-1B | ±1$℃$ | 温湿度实验设备鉴定系统：±0.03%FS | 南通计量检定测试所 | 2020.3.5 | √ |
| 质检部 | 便携式明渠流量计 | HHHB-YQ-031 | HX-F3型 | ±1% | 水准仪：DS3塔尺±1mm | 北京市计量检测科学研究院 | 2020.4.24 | √ |
| 研发部 | 低温恒温槽 | HHHB-YQ-035 | HMDC-0506 | ±0.05$℃$ | 温湿度巡检仪（温度）0.01级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.2.1 | √ |
| 审核综合意見：通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查8份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2021年 2 月 24 日 审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**