编  号：0100-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | / |  | 导出计量要求 |  | 测量范围 | （40±10）mg/m3 （80±10）mg/m3 （120±10）mg/m3 （160±10）mg/m3 |  |
|  |  | 公差T |  | ±2%满量程 |  |  |  | 允许不确定度 | 1% |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 | / |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备名称 |  |  | 标准值 （mg/m3） |  | 相对扩展 不确定度（k=2） |  | 标准物质 证书编号 |  | 其他特性 | 是否满足 计量要求 |
| 氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质 |  |  | C3H8：42.6 |  | 2.0% |  | L207104086 |  | 无 | 是 |
|  |  |  | C3H8：82.0 |  | 2.0% |  | 200304093 |  | 无 |  |
|  |  |  | C3H8：123 |  | 2.0% |  | L207105013 |  | 无 |  |
|  |  |  | C3H8：163 |  | 2.0% |  | L207104110 |  | 无 |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 测量方法编号 |  |  | HJ 1013-2018 |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 操作人员姓名 |  |  | 胡一枫 |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021.2.24            审核员：                  企业部门代表：