编号：0091-2016-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 黑龙江省荣泽石油设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 徐占有 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 设备编号 (厂内） | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准有效期 | 符合打√ 不符合打× |
| 1 | 刻度直角尺 | 01 | 150*250mm | ±0.02mm | 圆柱角尺0级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 2 | 绝缘电阻表 | 13053086 | ZC-7 | 20.0级 | U=0.5% K=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 3 | 钳形电流表 | 12543 | MS2015A | ±1%T | 多功能校准源 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 4 | 游标卡尺 | 161672 | 0-500mm | ±0.05mm | 量块4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 5 | 涂层测厚仪 | BB160021 | MC2000 | 3%H±1 | 标准硬度片 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 6 | 钢板尺 | 01 | 0-500mm | ±0.15mm | 标准金属线纹尺 三等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 7 | 钢板尺 | 01 | 0-1000mm | ±0.20mm | 标准金属线纹尺 三等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 8 | 红外线测温仪 | 140914861 | DT-882H | 1.0 | U=(0.3-1.5)℃ K=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 9 | 里氏硬度计 | YA140041 | YD3000A | ±1% | 里氏硬度块8HLD | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司有相应资质的机构进行检定校准，经查9份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核员签字： 审核日期：2019年 10月21日 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |