附B：

风能控制器接地电阻测试高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | 202101 | 测量过程 名称 | 风能控制器接地电阻测试 | 测量过程规范编号 |  | HYGM-CLGF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产部 | 测量项目 | 接地电阻<80mΩ | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：程控接地电阻测试仪，测量范围（0-799）mΩ，MPE:±5mΩ 测量方法：GB/T9535-1998《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看《测量设备台账》上的测量设备：程控接地电阻测试仪，其管理编号：1920504，校准日期：2021年1月9日，校准机构：深圳市东华计量检测技术有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： (1)、2020年10月20日用编号1920504的接地电阻测试仪对实物进行3次检测，平均值为=8.9mΩ (2)、2021年2月8日用编号1920504的接地电阻测试仪对实物进行3次检测，平均值为=11.5mΩ 测量结果的扩展不确定度U=6.20mΩ k=2，则En= 当E n≤1时测量过程有效。此En=0.29<1，该测量过程有效。 确认人员： 日期：2021年2月8日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |