编  号：0097-2021

现场审核记录

企业名称： 天津市正方科技发展有限公司

审核员：______________________

审核日期： 2021年02月24日下午至2021年02月25日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了TJZFCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问技术部赵翠翠等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 综合部 生产部 技术部 销售部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了TJZFCL-CX06-2020《文件管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查技术部执行的技术标准GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》，现行有效，受控。 | 综合部 生产部 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了TJZFCL-CX07-2020《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。 企业暂无检测软件。 | 综合部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了TJZFCL-CX08-2020《记录管理程序》,其中规定了对记录的管理要求。 查2020年12月份的《钢管壁厚检测记录》1份，使用的检测设备：数显卡尺；检测依据：GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》；检测项目：钢管壁厚；查《质量记录台账》规定了记录保存年限为6年；符合要求。 | 综合部 技术部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了TJZFCL-CX09-2020《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 查技术部使用的出厂编号为2020092511的智能压力变送器，其校准证书编号QYX42-2020-11-09号，校准日期2020年11月10日，处于有效校准状态，但未粘贴计量确认状态标识，不符合认证审核准则条款“6.2.4标识”的要求。 | 生产部 技术部 | 不符合01 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编制了TJZFCL-CX10-2020 《测量设备管理程序》、TJZFCL-CX13-2020《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 企业有11台测量设备纳入了测量管理体系，建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查由“中国石油大港油田检测监督评价中心”出具的校准证书1份：测量设备名称：一体式温度变送器，型号规格 ：SBWZ-2408(0-100)℃，出厂编号：20200925003，校准日期：2020年11月09日。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 综合部 生产部 技术部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了TJZFCL-CX11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 | 综合部 生产部 技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1 计量确认 | 企业编制了TJZFCL-CX15-2020《测量过程设计和实现管理程序》，并建立了TJZFCL-CX13-2020《计量确认管理程序》，编制了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照关键测量过程、重要测量过程进行了分类管理。 | 综合部 技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业编制了TJZFCL-CX14-2020《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 综合部 生产部 技术部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了TJZFCL-CX10-2020《测量设备管理程序》、TJZFCL-CX13-2020《计量确认管理程序》、TJZFCL-CX14-20 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 综合部 生产部 技术部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 | 企业编制了TJZFCL-CX13-2020 《计量确认管理程序》，建立了《测量过程及控制一览表》，共识别了18个测量过程，1个关键测量过程，17个重要测量过程，部门的测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程：“管路系统钢管壁厚测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况，测量设备验证方法正确。见《计量要求导出和验证记录表》。 企业编制了“管路系统钢管壁厚测量过程控制规范”，并按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查关键测量过程“管路系统钢管壁厚测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，编号为202001，验证方法为准确度比较法，方法正确，符合要求。 | 综合部 生产部 技术部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了TJZFCL-CX16-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。 查关键测量过程“管路系统钢管壁厚测量过程”的《测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求。见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 综合部 技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的测量设备委托外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查规格型号为（0-300）mm的数显卡尺，其检定日期：2020年03月21日，检定机构：天津市滨海新区计量检测技术中心，其法定计量检定机构授权证书号：（津）法计（2018）0021号；查规格型号为SBWZ-2408的温度变送器，其校准日期：2020年10月10日，校准机构：天津中恒检测技术有限公司（机构注册号L 12902）；查规格型号为SBWZ-2408(0-100)℃的一体式温度变送器，其校准日期：2020年11月09日，校准机构：中国石油大港油田检测监督评价中心(机构注册号：CNAS L1671)。证书填写规范，量值均已溯源到SI单位,符合要求。 | 综合部 技术部 生产部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了TJZFCL-CX02-2020 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业于2020年11月对顾客满意度进行了调查，共发出客户满意度调查表6份，其中内部客户4份，外部客户2份，共收回6份，顾客满意度98.16%。 | 综合部 销售部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年12月4日-12月5日，单独组织了对测量管理体系的内部审核，对公司4个部门进行了全要素审核。对发现的1个一般不符合项进行了整改，已完成整改。 | 综合部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量管理体系的监视形成了TJZFCL-CX18-2020《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》 | 综合部 生产部 技术部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《测量过程一览表》及《测量设备台账》，其计量单位使用情况符合要求。 无强制检定测量设备。 | 综合部 技术部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水。2020年1月-2020年12月能耗为：用电：142197kWh,折标煤17.476吨标煤；用水5191吨，折标煤0.445吨标煤；共计能耗：17.921吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |