编     号：0088-2021

现场审核记录

企业名称：   中国电建集团江西省电力建设有限公司

审核员：  吴勇强、伍光华、陶海泉            审核日期： 2021年03月04日 上午至2021年03月05日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否清楚自己的职责有哪些？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业管理层清楚自己的职责，企业除内审外还开展了技术质量检查持续对体系开展监视；企业管理体系目标每年保持更新并以1号文件下发；企业最高管理者关注体系存在的问题并进行通报和整改；企业持续关注风险，并主动采取一系列管控措施；企业建立信息化管控平台，通过“企业管控平台”对体系各方面开展管控。 | 管理层 | 否 |
|  | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | EPC 管理中心是测量管理体系职能部门有20人，负责体系综合管理，每年制定审核计划和文件管理，并负责内审和管理评审。 检测中心负责公司内部检测校准职能，建立并维护3项企业最高计量标准。 人力资源部负责薪酬绩效、培训和劳动合同等，有人员20人。每年11月制定培训计划，建立Q/JXDJ-213.004-2020职工教育培训管理标准 设备物资部 负责设备物资采购及固定资产管理，含固定资产项目1086， 共有19人。 各相关部门人员清楚清楚本部门职责，能够按职责分工开展体系要求的相关工作。 | 管理层 EPC 管理中心 检测中心 技术中心 调试事业部 人力资源部 检修安装公司 设备物资部 机械工程公司 安全环保部 | 否 |
|  | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | EPC管理中心作为职能部门已组织识别项目质量控制的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。在质量、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理层 EPC 管理中心 检测中心 调试事业部 设备物资部 | 否 |
|  | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？ | 5.3质量目标 | 企业每年发布年度公司三标及测量管理体系工作目标和计划，质量目标包括：工程安装监控仪表受检率：100%；强检计量器具受检100%；在用测量设备周检率95%，查企业不能提供2020年质量目标的统计数据。 不符合GB/T19022-2003标准_5.3_条款的要求。为次要不符合 | 管理层 EPC 管理中心 检测中心 调试事业部 检修安装公司 机械工程公司 安全环保部 | 不符合项01 |
|  | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业管理评审每年开展1次。企业于2020年12月28日开展了管理评审，测量管理体系管理评审与三体系一并开展，会议由公司理者代表谌守禄主持，EPC管理中心汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，公司测量体系目前存在的两个方面的问题：1、管理人员应及时更新知识和观念，以适应公司要求。2、各部门要按照体系要求发现体系运行中的不足，保证良好运行和持续改善。管理评审缺少输出。 建议：进一步完善管理评审，对存在问题要有相关改进措施等管评输出材料。 | 管理层 EPC 管理中心 | 否 建议项 |
|  | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 建立Q/JXDJ-213.004-2020职工教育培训管理标准，开展内部培训326项，外部培训105项，查检验检测中心2020年计划31项外部培训，13项由于疫情未开展。查检验检测质量过程控制管理培训，有会议 签到表培训方案，2020.9.5开展考试作为培训效果评估，查调试事业部“电量培训”为在线培训，通过腾讯会议室开展，培训老师熊敏，3课时，20人参加，对10人开展满意度调查作为效果评估，得分93.3分，企业管控平台对培训管理实现信息化。 查甘恬计量检定员证，工业用电阻温度计，有效期到2025年5月27日。 | 人力资源部 技术中心 | 否 |
|  | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？检测现场是否便于取阅？ | 6.2.1程序 | 查EPC 管理中心现场管理手册Q/JXDJ-000.001-2020（A版）受控号058,分别于2015、2017、2018和2020换版更新。 查检测中心JJG49-2013标准受控，文件受控号G04303-175。 查企业产品执行中华人民共和国国家标准DL/T 5706-2014火力发电工程施工组织设计导则、建质〔1995〕140号电力建设消除施工质量通病守则、中电联标准［2012］16号工程建设标准强制性条文（电力工程部分）2016版、JJG 833-2007标准组铂铑10-铂热电偶检定规程、JJG 115－1999标准铜-铜镍热电偶检定规程、JJG 226－2001双金属温度计检定规程、JJG 124－2005电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程、JJF 1587-2016数字多用表校准规范、JJG 926-2015记录式压力表、压力真空表及真空表检定规程等标准。Q/JXDJ-000.001-2020《质量、环境、职业健康安全和测量管理手册》、Q/JXDJ-209.001-2020《测量设备管理程序》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | EPC 管理中心 检测中心 技术中心 调试事业部 人力资源部 检修安装公司 机械工程公司 安全环保部 | 否 |
|  | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业目前不涉及安装于计算机的测量用软件。 | EPC 管理中心 检测中心 技术中心 调试事业部 人力资源部 检修安装公司 机械工程公司 安全环保部 | 否 |
|  | 企业是否编制了测量记录管理的程序，核对1-2个记录信息量：有无编号、依据、设备信息等要素 | 6.2.3记录 | 在EPC 管理中心查R35-HJZ03测量体系内审记录（2020.6.3）“受审核部门栏”未填写。 建议：企业开展记录填写的相关培训。 在检测中心查弹性元件式一般压力表检定记录（2021-01-003），记录信息完整。 | EPC 管理中心 检测中心 技术中心 人力资源部 调试事业部 检修安装公司 设备物资部 机械工程公司 安全环保部 | 否 建议项 |
|  | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查检测中心热工标准间有温湿度记录，每天记录4次。查现场温湿度计（9011-H1）标识清晰有效，溯源到江西省计量测试研究院。 查检测中心建立台账：测量设备一栏表（R12-HDJZ11）包含29台测量设备，查台账中数字多用表（1107868），检定日期2020.12.2,与实际情况相符。 查压力校验仪、二等标准铂电阻温度计、大量程百分表、深度千分尺、GPS接收机等在有效期内，溯源有效。祥见溯源抽查表。 查检测中心计量仪器粘贴2种标识：江西省计量院的“检定合格标识”、企业印制的“A类合格标识”，标识中的仪器编号以计量器具名称代替。 现场温湿度计都进行了检定，使用的3项工作标准都进行了溯源。 建议：企业测量设备溯源回来进行计量确认后应按要求及时更换计量确认标识。 抽查编号为“RP70037”的超声探伤仪的检定情况，检定日期为2019.11.14”，该仪器检定周期为1年，送检日期为2021年2月14日，送检前3个月没有管理痕迹（停用、延期、降级等）。 建议：企业采取相应措施对测量设备状态实时管控。 查检修安装公司78台计量器具，入库检定达到100%。 企业规定了项目质量控制等测量设备列入体系管理，EPC管理中心负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准。调试事业部测量设备台帐共有218台件测量设备，机械工程公司台账有测量设备12台件。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | EPC 管理中心 检测中心 技术中心 调试事业部 检修安装公司 机械工程公司 安全环保部 | 否 建议项 |
|  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 抽查主要溯源供应商：江西省计量测试研究院，开展供应商评价，供应商评价表（GSPJ-01）,CNAS认可证书有效期到2023.7.6，评价结果：良好 设备物资部建立设备（含测量设备）合格供应商名录，含761名合格供应商，查全站仪代理商江西省冶金国际金贸有限责任公司，通过企业管控平台实现信息化管控2020年供应商评价得分为90.1，合格供应商分为ABCD4个等级，ABC级为合格供应商，D级为不合格，建立供应商管理办法。 | 设备物资部 | 否 |
|  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 查检测中心开展计量确认，编制“2021年测量设备校准结果评价确认汇总表”。 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。查调试事业部测量设备编号为E8319709接地电阻测试仪未进行计量确认未进行计量确认。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求，为次要不符合。 | 检测中心 调试事业部 检修安装公司 机械工程公司 安全环保部 | 不符合项02 |
|  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 查企业建立3项关键测量过程包括：热电偶测量过程、温度计测量过程和精密压力（真空）表的测量过程，抽查“精密压力（真空）表的测量过程”编制测量过程控制规范，其测量依据方法为JJG49-2013,为检定过程，实际开展的也为检定。 建议名称改为“精密压力（真空）表的检定过程” | EPC 管理中心 检测中心 调试事业部 | 否 建议项 |
|  | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立“测量不确定度与测量数据处理程序”，查精密压力表测量过程不确定度评定，k和u表示不规范，应斜体。 建议：开展不确定度评定与表示相关培训。 | 检测中心 调试事业部 | 否 建议项 |
|  | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 技术中心每年组织开展技术质量检查；EPC 管理中心每年组织内审和管理评审开展体系的监视、分析和改进；关键测量过程采用统计控制图进行监视。 | 管理层 EPC 管理中心 技术中心 | 否 |
|  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业开展顾客满意度调查，调查方式多样包括：现场回访、微信调查、电话评价、调查问卷等，分别从项目质量、过程质量控制等方面进行了顾客满意度调查，上半年公司就进度、质量控制、安全环境及文明施工等维度对65个在建项目进行了客户满意度调查，客户综合评价满意度为83%，对于10个项目业主提出的意见及时反应安排整改。 下半年，公司对在建的61个项目进行了客户满意度调查，8个项目业主提出了改进意见，客户综合评价满意度为86.88%。 | EPC 管理中心 检测中心 人力资源部 设备物资部 | 否 |
|  | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | EPC管理中心制定2020年内审计划并于2020 年6月3-4日按计划实施。发现5个问题，未开具不项不符合。内审结论为所配资源基本能够满足工程和体系运行需要；项目人力资源管理规范体系运行基本有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。 建议：企业内审发现的重复发生或系统性问题应开具不符合项。 | EPC 管理中心 | 否 建议项 |
|  | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 技术中心每年组织开展技术质量检查，EPC 管理中心每年组织体系内审开展对体系的监视。 | EPC 管理中心 检测中心 技术中心 调试事业部 | 否 |
|  | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业没有专门的测量管理体系不合格控制文件，引用Q/JXDJ-201.003《事件、不合格控制程序》，2020年度未出现不合格测量设备。 | EPC 管理中心 检测中心 技术中心 调试事业部 检修安装公司 设备物资部 机械工程公司 安全环保部 | 否 |
|  | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业主要通过内审和管理评审实现对体系的持续改进，另外企业每年通过1号文发布年度公司测量管理体系工作目标和计划，会对上年度质量目标进行调整，以达到持续改进的目的。 | 管理层 EPC 管理中心 检测中心 技术中心 人力资源部 调试事业部 检修安装公司 设备物资部 机械工程公司 安全环保部 | 否 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查企业建立3项计量标准，二等铂电阻温度计标准装置（有效期2024.3.1），工作用廉金属热电偶校准装置（有效期2024.3.9），0.05级数字压力计标准装置（有效期2024.3.18）。 查：各部门的文件、报表、记录中的法定计量单位使用规范，查企业用于计量标准装置的强检器具共3台件均已检定，满足要求。企业无定量包装产品。 | EPC 管理中心 检测中心 技术中心 调试事业部 检修安装公司 设备物资部 机械工程公司 安全环保部 | 否 |
|  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足。 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | GB17167－2006 | 企业年耗能0.134239万吨标准煤不属于重点用能单位。 | EPC 管理中心 | 否 |