[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编  号：0026-2020-2021
审核员现场审核记录

企业名称：东营市冠诚石油技术有限公司 

审核员：           

审核日期： 2021年3月1日上午至2021年3月1日下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识？
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？

测量设备使用环境条件是否满足要求？ 
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业共有29台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。

查出厂编号：1504961048，型号规格：AN9613X的接地导通电阻测试仪，校准日期：2020年6月25日，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。
查出厂编号为19056069的绝缘电阻表的校准证书，证书编号：JZ2006254925008，校准日期：2020年6月25日，校准机构为“山东中检高科检测技术有限公司”，校准机构注册号：CNAS L9302。签章资质有效。
测量设备使用环境条件满足要求。

企业测量设备全部外送校准/检定。抽查4份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

查质检部使用的出厂编号为19056069的绝缘电阻表，其校准证书编号为JZ2006254925008，校准日期为2020年6月25日，处于有效校准状态，但未粘贴计量确认状态标识，不符合认证审核准则条款 “6.2.4标识”的要求。
	质检部
生产部
	不符合01

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程：“低压开关柜耐受电压测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。

查出厂编号为1503960127的交流耐压测试仪的校准证书，已经由“山东中检高科检测技术有限公司”校准，证书编号：JZ2006254925006，校准日期：2020年6月25日，在有效期内。符合要求。

企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。
	质检部
研发部

生产部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？


	7.2测量过程


	查《测量过程控制一览表》，企业已识别出了38个测量过程，其中9个重要测量过程， 3个关键测量过程。企业已对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。

企业本次没有新增关键测量过程。

抽查了已识别的关键测量过程“低压开关柜耐受电压测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

抽查了关键测量过程的《低压开关柜耐受电压测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。

抽查了关键测量过程“低压开关柜耐受电压测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 
	质检部
研发部

生产部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？


	7.3.1测量不确定度
	查关键测量过程“低压开关柜耐受电压测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《低压开关柜耐受电压测量过程不确定度评定报告》。
	质检部

研发部
	否

	5
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。

抽查了关键测量过程“低压开关柜耐受电压测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示:2020年3月到2021年2月已对“低压开关柜耐受电压测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。
	质检部
生产部


	否

	6


	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水。2020年全年用电7493kWh，用水739吨，共计0.977吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产部
	否


 1 / 3

