附录A

测量不确定度评定记录

- 检验项目：

25-175TH抽油泵 泵筒接箍内止口直径测量的不确定度评定报告

- 使用的测量设备

| 测量设备 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 确认状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游标卡尺 | （0~150）mm | 最大允许误差：±0.02mm | 检定合格、符合计量要求 |

- 数学模型

Y=X

式中：Y 为被测物体的尺寸；

X 为游标卡尺显示值。

四、不确定度评定

1、标准不确定度A类评定（uA）

在重复性条件下，对同一样品进行10次测量，其实测值如下：

（单位：mm）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 测值 | 74.72 | 74.74 | 74.68 | 74.70 | 74.70 | 74.72 | 74.72 | 74.72 | 74.74 | 74.72 |

平均值 X=   1nx=1nXi

=（X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ X6+ X7+ X8+ X9+ X10）/10

=   74.716mm74.72mm

单次测量实验室标准偏差 :

s(xi)=｛x=1n(xi-x)2/(n－1)｝1/2=  0.006 mm

A 类标准不确定度uA:( 取一组数分量，则n=1)

uA=s(x)=s(xi)/n= 0.006mm

2、标准不确定度B类评定（uB）

游标卡尺检定合格,则最大允许误差为±0.02mm，

取k =31/2

uB =a/k=0.02/1.732=0.012mm

3、合成标准不确定度（uc）的评定

uc=（uA2 +uB 2）1/2=（0.0062+0.0122）1/2 = 0.014mm

4、扩展不确定度（U）的评定

取k=2    U=k uc =2× 0.014  = 0.028 mm0.03mm

五、报出结果：Y=(74.72± 0.03)mm ， k=2

评定人： 陈学伟             校核员：