受理编号：0115 -2021

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | DN15水表示值误差检定过程 | 被测参数要求(含公差) | 准确度等级2级 |
| 被测参数要求识别依据文件 | JJG162-2019 |
| 计量要求导出方法GB/T 162-2019规程7.1.1.1规定：“检定水表计量特性的计量标准器为准确度等级0.2级的水表检定装置…..”。即为计量要求。测量范围推导：JYL-15水表的流量参数Q3=2.5m3/h , 量筒示值100L； Q2=0.064 m3/h 、量筒示值10L ； Q1=0.040m3/h, 量筒示值10L,选择使用测量范围10L-100L的水表检定装置的。  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 检定证书编号 | 检定日期 |
| 水表检定装置1180 | LS-3B | 0.2级 | QJ2020400079 | 2020.9.9 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录测量设备（水表检定装置）配置的量筒为10L、20L、50L、100L满足计量要求的测量范围10L、100L的要求；测量设备（水表检定装置）的准确度等级0.2级，满足GB/T 162-2019《水表检定规程》7.1.1.1规定：检定水表计量特性的计量标准器为准确度等级0.2级的水表检定装置的要求。验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： 验证日期：2020 年 9 月 12 日 |
| 认证审核记录：该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。审核员签字：企业代表签字： 审核日期：2021 年03月04 日 |