编    号：0028-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__成都秦川物联网科技股份有限公司__

审核员：__李学弘____李俐______                审核日期： 2021年03月02-03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 成都秦川物联网科技股份有限公司，成立于2001年12月30日，2019年5月1日取得三证合一营业执照，营业期限：长期。 2018年-2020年取得物联网智能水表、IC卡智能水表、安全切断型物联网智能燃气表，、物联网智能燃气表等多项产品的《中华人民共和国计量器具形式批准证书》 该企业于2019年8月1日发布并实施了测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》 和相关作业指导书，体系运行一年多未发生变化。 主要计量职能生产运营部将计量职能进行了划分和向部门传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司总经理向海棠、公司管理者代表魏晓丽为企业的监测督导部长。 交谈后，他们认为建立测量管理体系进一步规范企业管理提高产品质量，实现质量管理目标。 | 管理层 生产运营部 (智能燃气表车间、智能水表车间、注塑车间、机加车间、基表车间) 行政办公室 市场管理部质量管理部 人力资源部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为生产运营部。企业的最高管理者的5项职责、计量职能部门的14项职能及行政办公室、市场管理部、质量管理部、人力资源部的职能均能落实。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 人力资源部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 企业产品执行： GB/T 6968-2011 膜式燃气表、JB/T 12960-2016 远传膜式燃气表、CJ/T 112-2008 IC卡智能燃气表、JJG 577-2012 膜式燃气表、GB/T 778-2007封闭满管道中水流量的测量 冷水水表和热水水表 第一部分规范、第二部分 安装要求、第三部分 试验方法和装置；JJG 162-2019 饮用冷水水表检定规程；CJ/T 434-2013 超声波水表；CJ/T 242-2012 电子远传波水表等。 生产运营部已对产品的顾客要求进行了识别。从原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 市场管理部提供《顾客满意度调查表报告》，收集2019-2020年56份顾客满意度调查，顾客满意度统计95.93%，顾客满意度呈上升趋势。 企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及6项质量目标与质量方针一致。 企业建立了《计量目标管理控制程序》 查行政办公室《2020年目标分解表》，2020年12月28进行了目标完成情况统计，各部门均完成目标。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 人力资源部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2021年1月28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理向海棠 主持，由管理者代表魏晓丽汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 人力资源部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 提供《人力资源管理控制程序》文件，制定了各类人员能力要求，企业识别了测量体系相关人员537人，其中质检人员30人，公司提供2020年培训计划，安排了测量管理体系标准，手册、程序的培训，并有实施记录。 2020年8月公司 6人参加了北京国标联合认证公司，举办的内审员培训，并获企业内审员授权。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 人力资源部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 查企业执行标准GB/T 6968-2011 膜式燃气表、JB/T 12960-2016 远传膜式燃气表、CJ/T 112-2008 IC卡智能燃气表、CJ/T 224-2012 电子远传水表、JJG 577-2012 膜式燃气表等等均有受控专业标识。 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控，经过一年多的运行，文件未发生变化。 | 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 人力资源部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。 已对测量软件进行了识别并建立了台账，提供《测量软件确认记录》。 | 生产运营部 行政办公室 质量管理部 | 否 |
| 9 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。查《质量检测记录表》产品名称：燃气表，水表；产品规格、工序、抽检数量、合格数、不合格数、问题描述等，主管、检验员的签字，记录管理符合要求。 | 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 人力资源部 | 否 |
| 10 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 计量器具均有确认标识。 查，编号：190812 音速喷嘴式气体流量标准装置，校准日期：2020.1.08（建议下次校准时间2024.4.11），有确认标识； 编号：8367 钟罩式气体流量标准装置，检定日期：2021.01.06，有确认标识； 编号：ZG10 特拉斯计，检定日期：2021.01.04，有确认标识 | 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理，查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，行政办公室负责测量设备全过程管理，共454台计量器。行政办公室负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 人力资源部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。生产运营部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备由中国测试技术研究院、浙江省计量科学研究院、中国计量科学研究院等进行溯源。行政办公室对其资质、授权范围等进行了确认。 | 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 | 否 |
| 13 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 现场抽量具编号为0393，型号;LJQ-200 钟罩式气体流量标准装置，确认人：古云松 ，确认日期：2021.1.10；检测设备编号OB0852411 压力表已经进行计量确认，确认人：古云松 确认日期：2021.1.10 ；编号：996641891接地电阻测试仪型号4105B,确认人：古云松 确认日期：2021.1.10；上述在设备上粘贴了计量确认状态标识。现场确认，计量确认符合要求。 | 生产运营部 行政办公室 市场管理部质量管理部 | 是 01 |
| 14 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产运营部 | 否 |
| 15 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 | 生产运营部 | 否 |
| 16 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程识别出26个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查，编号IQC 009 《贴片钽电容检验规范》，检验项目5：电容值，选用的数字电桥未规定该仪器的计量特性，不符合GB/T19022-2003标准7.2.2条款。 | 生产运营部 | 01 |
| 17 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《燃气表示值误差检定测量不确定度评定报告》，详见《测量不确定度评定报告》。 | 生产运营部 | 否 |
| 18 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该公司建立未最高计量标准，公司测量设备均由中国测试技术研究院、浙江省计量科学研究院、中国计量科学研究院等进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》 | 管理层 生产运营部 行政办公室 | 否 |
| 19 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 | 否 |
| 20 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年12月28-29日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表魏晓丽为组长，成员：魏晓丽、古云松、李金秋、田广。对公司8个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2021年1月14日完成整改。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 | 否 |
| 21 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 | 否 |
| 22 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2021年1月14日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 初审时的不符合”查生产运营部智能燃气表车间，编号F24586G，0-10mm，J2.5型膜片深度检测仪，未进行确认。” 2020.3.15已按纠正措施整改完毕。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 | 否 |
| 23 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 | 否 |
| 24 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业3台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 | 否 |
| 25 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，为强检测量设备已进行检定。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 该企业规模中型，不是能耗大户，2020年全年能耗：8万吨标准煤。 | 管理层 生产运营部 行政办公室 | 否 |