编号：0123-2021

审核员现场审核记录

企业名称：：沈阳航天新阳机电有限责任公司

审核员                                        审核日期：2021年3月4-5日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 与公司管理者代表刘春光沟通，了解企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。企业产品从原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。企业主要主导产品：加油机的设计与制造；加油站配套设备、测试设备的销售；精密机械零部件、金属符合材料加工和服务相关活动。单位产品加油机是航天名牌产品、获国家级重点新产品等荣誉称号。主要服务于中石油、中石化、总后勤部油料系统等单位并建立了长期的友好合作关系。加油机产销量连续多年位居国内同行业前列，产品出口多个国家和地区。公司研制生产的税控燃油加油机、加油站网络管理系统、加油站油罐液位监控系统等，技术水平在国内均处于领先地位所属企业并得到用户的好评。企业通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表质量部、 综合部、生产部、技术部、市场部采购部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。计量职能部门的16项职能。 企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者代表质量部、 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业原材料成份、尺寸检验、生产过程质量监控、出厂产品满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者代表 质量部、 市场部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。未分解到各部门，有具体指标可测量，质量部按月统计至2020年9-12月至2021年1-2月均能达标。 | 质量部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年1月5日开展了测量管理体系管理评审，总经理林松委托管代刘春光主持并汇报了体系运行情况，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。并总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理层 质量部 综合部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 行政部编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求，体系相关人65人。抽查了企业制定的2020年员工培训计划5项，完成4项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。建议：企业内审员：刘春光、鲁忠辉按计划参加相关有资质的培训机构组织的学习，培训后考试合格后取得内审员证书再组织企业开展公司内审工作。抽查岗位培训证：鲍勋，机油机计量检定相关知识培训。培训时间：2020.7.3。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。技术部提供的产品主要执行标准为企业产品主要执行标准为GB3836.14-2014《爆炸性环境 第14部分：场所分类爆炸性气体环境》;GB/T 9081-2008 《机动车燃油加油机》；JJG 443-2015 《燃油加油机检定规程》等标准。XY/CLSC-2020《测量管理体系管理手册》、XY/CX(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》等，文件现行有效。技术部提供的技术部提供编号为JYJZ00-41 的《关键过程作业指导书》（调试）、未描述引用标准，建议完善补充。 | 质量部 技术部、 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.2.4标识 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，质量部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有34台件查测量设备管理台账中，设备编号、精度等级、描述清楚，建议按ABC分类、细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。现场抽查编号：467二等标准金属量器校准日期2020.06.15校准周期12个月；涂层测厚仪编号：03354663校准日期2020.10.30校准周期12个月。 | 质量部 生产部（车间） | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。查计量确认表中，编号12，二等标准金属量器，此测量过程为出厂产品检验，要求测量设备的测量值：≤±0.30%。 现场配备计量器具测量值为：（+0.20%/+0.05%） 验证：（+0.20%/+0.05%）＜±0.30%， 符合测量过程的计量要求。依据二等标准金属量器的校准结果验证。校准证书号：恒力金第200617003号，确认过程符合要求。 | 质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业生产的产品燃油加油机,出厂检验合格后,采取封印管理。满足要求。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 7.2.2测量过程设计 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了16个测量过程，其中重要、关键测量过14个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对测量过程分重要、和一般测量过程进行管理。对燃油加油机计量准确度检验、加油机组合泵进口真空度、出口压力、钣金件塑层厚度等关键测量过程等测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《。燃油加油机计量准确度检验测量过程控制检查表》。 抽查：技术部提供的加油机测量过程及控制一览表游标卡尺，用于皮带轮之间的误差等检测。测量过程设计符合要求。 | 技术部 生产部（车间） | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 重点抽查。燃油加油机计量准确度检验测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业所有的测量设备均委外送检到：辽宁东测检测技术有限公司、沈阳恒嘉计量检测技术有限公司等单位，查其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L4131。沈阳恒嘉计量检测技术有限公司查其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L9593。企业量值溯源符合标准要求，随机抽查10台件，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。符合要求 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年12月18日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分1个组，对公司所有6个职能部门、3个生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者代表 质量部 综合部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期已整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 质量部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正措施管理程序》，《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质量部 | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 质量部提供的检测设备管理台账编号：XY/QJL-132，技术参数法定计量单位标注正确正确，抽查：流量测量变换器入厂记录中的技术参数要求，实测结果法定计量单位标注正确。企业强检设备声级计等已单独建账，企业无定量包装产品。满足标准要求。 | 质量部 | 否 |