项目编号：0123-2021

审核员现场审核记录

企业名称:     沈阳航天新阳机电有限责任公司

审核员：                             审核日期： 2021年3月4日～3月5日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业管理者代表刘春光，计量职能的归口管理部门为质量部。 企业通过制定测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 企业主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验以及能源管理等过程。 企业体系刚建立，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 采购部、 市场部、 综合部 | 否 |
| 2 | 部门程序、文件是否现行有效并受控？需要时候是否及时获得？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、审批受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了XY/CX（01-20）-2020《测量管理体系程序文件》，涵盖测量管理体系要求的全要素。能够满足标准和企业管理要求。 企业产品执行标准： GB/T 9081-2008《机电车燃油加油机》、 JJG 443-2015 《燃油加油机检定规程》版本均现行有效，信息完整、受控状态较好，符合标准要求。查企业编号为JYXZ00-41《关键过程作业指导书》，文件信息完整受控、计量单位书写正确，规定保存期限，符合标准要求。 技术部提供编号为JYJT00-40 的《太空系列税控燃油加油机入厂检定规程》（钣金件、标准件、零部件、电子元器件）中，引用标准GB/T2828.1-2003《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》不是最新版本，非现行有效。不满足GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准中6.2.1程序“……制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供”条款的管理要求。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 次要不符 合（01） |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？查软件清单，企业软件有无识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编号为XY/CX07-2020《测量软件管理控制程序》。规定了对已识别的测量过程、生产控制和测量结果计算中的软件管理的要求。企业目前没有测量管理软件。符合要求。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：记录是否完整，有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了XY/CX08-2020《 质 量记录控制程序》。 抽查企业，2020年12月23日，编号为供JL-08的《成品验收原始记录》，检验员：王晓东，检验结论合格； 2020年12月11日，编号：质JL-28，《视油器入厂检验记录》 ，检验结论合格，检验员：王晓东，记录信息完整，符合标准要求。 | 质量部、 | 否 |
| 5 | 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备计量确认状态标识的执行情况是否与企业管理要求相一致？标识的粘贴情况如何？ | 6.2.4标识 | 企业测量设备的计量确认状态标识执行情况与企业管理要求相一致。 现场抽查生产车间：编号为03354663的涂层测厚仪：确认日期：2020年10月30日，有效期至2021年10月29日；编号为C160417685的声级计：确认日期：2020年10月30日，有效期至2021年10月29日。检定合格确认标识与测量设备台账、检定证书信息内容完全一致，标识粘贴符合要求。 | 质量部、 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？纳入和撤出设备是否有处理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业是否制定测量设备的维护管理要求，设备是否在有效的校准状态？ 对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》（XY/CX10-2020），规定了原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验等34台测量设备纳入测量管理体系。企业对纳入和撤出的测量设备有完善管理规定。 编制了 编号为XY/QJL-132《检测设备管理台账》，台账 内容包括：测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、出厂编号、安装地点，检定单位等。企业采用计算机表格方式对测量设备进行管理，先进高效。符合要求；企业未建立最高标准装置。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 否 |
| 7 | 设备使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了《测量设备环境测量控制程序》（XY/CX11-2020）。 企业测量设备使用环境条件满足要求。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》（XY/CX12-2020）文件。 质量部负责建立、评价和汇总测量设备合格服务方名录。采购部负责对供给测量设备合格外部供方进行仪器选择、确认和评价。 企业测量设备委托有资质机构辽宁东测检测技术有限公司（注册号：CNAS L4131）、沈阳恒嘉计量检测技术有限公司 （注册号：CNAS L9593）机构检定校准。符合要求 抽查采购部编号为XY/QJL-041的《合格供方名单》中沈阳市新创计量仪器搪瓷设备厂、中国红旗仪表有限公司的评价记录 ，内容完整详细，符合要求。 | 质量部、 采购部、 | 否 |
| 9 |  | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》（文件编号：XY/CX13-2020），规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。见《计量确认过程验证记录表》。 企业共确立14个关键、重要测量过程。抽查《燃油加油机计量准确度检验》，按测量过程的测量要求进行识别、验证 。计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。见《测量设备计量确认验证记录表》、《计量要求导出及验证记录表》。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理控制程序》（XY /CX15-2020）。企业记录确认间隔与校准间隔相等。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》（XY /CX09-2020 ），对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。企业产出的燃油加油机,出厂检验合格后,采取封印管理，满足要求。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 否 |
| 12 | 查测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整。 | 7.1.4计量确认过程记录 | 企业建立测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表 ，企业按要求对测量设备进行确认。 抽查《燃油加油机计量准确度检验》相关记录：计量要求导出和计量验证记录表、测量过程控制检查表、测量过程有效性确认记录，内容完整，满足要求。使用测量设备：证书编号为：恒力金第200615003号（出厂编号为467）的二等标准金属量器，检定合格，满足要求。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》（XY/CX16-2020），对每一个测量过程的制定完整规范要求。 企业对测量过程分为关键、重要和一般测量过程进行识别管理。采用《沈阳航天新阳机电有限责任公司测量过程及控制一览表》进行汇总，信息齐全。共识别了16个测量过程，其中：燃油加油机计量准确度检验、加油机组合泵 进口真空度、出口压力、钣金件 塑 层厚度等14个测量过程定为重要测量过程。企业编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 抽查了《燃油加油机计量准确度检验》测量过程，测量人员具备专业资质、测量方法正确、测量环境符合要求，测量设备完成了确认。测量设备和测量过程受控，符合标准要求。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？过程不确定度评定结果如何进行评价？ | 7.3.1测量不确定 度 | 企业《测量不确定度管理控制程序》（XY/CX17-2020），文件内容满足标准要求。 现场抽查了《燃油加油机计量准确度检验》测量过程的不确定度评定。按照目标不确定度去识别过程的具体性能指标，用 过程的不确定的结果进行评价，方法正确，满足要求。 见附件《测量不确定度评定报告》 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ 测量设备的溯源方式？是否满足要求？量值溯源是否符合文件要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查企业编号：XY/QJL-132《检测设备管理台账》中10台测量设备的检定证书，溯源性均满足要求。见《测量设备溯源抽查表》。企业未建最高计量标准， 所有测量设备均送至辽宁东测检测技术有限公司、沈阳恒嘉计量检测技术有限公司等单位检定/校准。测量器具量值溯源符合文件要求。 | 质量部、 技术部、 生产部 （生产车间）、 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度收集分析控制程序》（XY/CX02-2020）。 企业采用发放《顾客满意度调查评价表》问卷调查表的方式了解内部和外部顾客满意程度 。 抽查2020年11月30日编号为XY/QJL-070的《顾客满意度调查评价表》，发放、收回24份，顾客满意度100%. 满意度评价符合要求。 | 市场部 | 否 |
| 17 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》（XY/CX19-2020），对出现的不合格测量过程或测量设备， 发现的不合格进行有效性确认，经确认仍的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。 企业对内审中发现的1项不符合问题，能查找原因，按期整改关闭。整改措施符合要求。 | 质量部、 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业的质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位。企业强检器具设备单独建账，符合要求。部分出厂产品按要要求外委开展型式批准。企业没有定量包装产品。 查企业工艺文件代码为GYTB2222L-2的《工艺文件》，计量单位书写满足计量法制要求。 | 质量部 综合部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；企业2020年1月~12月，全年总耗能为11.86吨标准煤。企业不是重点耗能企业。 | 综合部 | 否 |
| 20 | 是否编制能源计量器具 台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业共配备了6台件三项四线有功电度表，用于贸易交接，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的满足要求。 | 综合部 | 否 |
| 21 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业主要耗能为电。用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电子式有功电度表 。 能源计量器具准确度等级满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 综合部 | 否 |
| 22 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业电度表由沈阳航天新星机电有限责任公司统一管理，资产归沈阳航天新星机电有限责任公司所有。 能按要求定期检定，符合条款要求。 | 综合部 | 否 |
| 23 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据是采用每月抄表的方式统计，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |