编  号：0129-2021

现场审核记录

企业名称：上海科科阀门集团有限公司

审核员：______________________

审核日期： 2021年3月8日上午至2021年3月9日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了KOKO/MSM-2020《测量管理体系管理手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问质管部俞龙等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 质管部 生产部 技术部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了KOKO/MSP06-2020《文件的编制和管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查质管部执行的技术标准GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》1份，现行有效，受控。 | 质管部 生产部 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了KOKO/MSP07-2020《测量软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。 查《测量设备检测软件台账》、《测量设备检测软件定性考核评定表》、《测量设备检测软件准确性和可追溯性定期评价检查表》，符合要求。 | 质管部 生产部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了KOKO/MSP08-2020《计量记录管理程序》,其中规定了对记录的管理要求。 查质管部2021年1月18日的《机械性能检测报告》1份，报告编号为J-20210118001,检测设备为规格型号WEW-100B，出厂编号为6794的液压万能试验机。检测依据的标准为GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》。查编号为KK/QR03-01的《质量记录清单》，规定了《机械性能检测报告》的保存年限为10年。 符合要求。 | 生产部 技术部 质管部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了KOKO/MSP09-2020《封印和标识管理程序》,并规定了对封印和标识的控制要求。 查质管部使用的出厂编号为6848的洛氏硬度计，其校准证书编号812061356，校准日期为2020年7月17日，处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。 | 生产部 质管部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业编制了KOKO/MSP10-2020 《测量设备管理程序》、KOKO/MSP13-2020《测量设备计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 企业共有155台测量设备纳入了测量管理体系实施管理，建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查由“上海希贝计量校准技术有限公司”出具的校准证书1份，测量设备名称：游标卡尺，型号规格 ：（1-150）mm，出厂编号：YA02，校准日期：2020年7月17日,证书编号：812061361-007。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 技术部 质管部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了KOKO/MSP11-2020《计量检测工作环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查实验室2021年1月的《温度/湿度记录表》，环境条件满足要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1 计量确认 | 企业编制了KOKO/MSP16-2020《测量过程设计和实现管理程序》，并建立了KOKO/MSP13-2020《测量设备计量确认管理程序》，编制了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照关键测量过程、重要测量过程进行了分类管理。 | 生产部 技术部 质管部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业编制了KOKO/MSP15-2020《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质管部 生产部 技术部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了KOKO/MSP10-2020《测量设备管理程序》、KOKO/MSP13-2020《测量设备计量确认管理程序》、KOKO/MSP15-2020 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质管部 生产部 技术部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 | 企业编制了KOKO/MSP13-2020 《测量设备计量确认管理程序》，建立了《测量过程及控制一览表》，企业已识别出了主要产品的测量过程107个，“WCB级钢材抗拉强度测量过程”等17个关键测量过程，重要测量过程15个。部门的测量要求均已识别，对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程：“WCB级钢材抗拉强度测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况，测量设备验证方法正确。见《计量要求导出和验证记录表》。 企业编制了“WCB级钢材抗拉强度测量过程控制规范”，并按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查关键测量过程“WCB级钢材抗拉强度测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，验证方法为准确度比较法，方法正确，符合要求。 查质管部提供的编号为KK/QR18-08的“机械性能检测报告”，没有检测设备和检测依据信息,不符合认证审核准则条款 “7.2.4(a)测量过程的记录”的要求。 | 质管部 生产部 技术部 | 不符合01 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了KOKO/MSP17-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。 查关键测量过程“WCB级钢材抗拉强度测量过程不确定度评定，评定方法符合要求。见附1《WCB级钢材抗拉强度测量过程不确定度评定报告》。 | 质管部 技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的测量设备委托外部机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查规格型号为WEW-100B的液压万能试验机，校准日期：2020年7月117日；校准机构：上海希贝计量校准技术有限公司，机构注册号：CNAS L5749; 查规格型号为ZC25B-3的绝缘电阻表，检定日期：2020年10月30日，检定机构：上海市嘉定区计量质量检验检测所，计量检定机构授权证书号：（沪）法计（2016）110号。 证书填写规范，量值均已溯源到SI单位,符合要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了KOKO/MSP02-2020《顾客满意度收集、分析管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 企业于2020年12月对顾客满意度进行了调查，共发出客户满意度调查表6份，均为内部客户，共收回6份。顾客满意度98.44%。 | 综合部 销售部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为KK/QR25-01《2020年度测量管理体系内部审核工作计划》。企业于2020年12月15日-16日，单独组织了对测量管理体系的内部审核，对公司6个部门进行了全要素审核。对发现的2个次要不符合项进行了整改，已完成整改。 | 质管部 生产部 技术部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量管理体系的监视形成了KOKO/MSP18-2020《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》 | 质管部 生产部 技术部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《测量设备台账》及《测量过程一览表》，其计量单位使用符合要求。 企业有强制检定测量设备1台。 | 质管部 技术部 生产部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水。2020年全年用电545284.77kWh，水13780吨。共计68..196吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |