编     号：0124-2021

现场审核记录

企业名称：浙江优立普计量科技有限公司

审核员：     林兵                              审核日期：2021年3月13日-14日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 从提供的《质量手册》材料来看规定了办公室、技术部、生产部、采购部、仓储部、销售部各部门计量职能，询问采购部和销售部相关人员基本清楚自己的工作职责，手册附录3列出了具体要求。 | 办公室、 技术部、 生产部、 采购部、 仓储部、 销售部 | 否 |
| 2 | 顾客要求是否转化为计量要求？能否符合顾客要求？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司根据研发能力，参考客户洽谈或招投标活动，按客户需求信息或中标文件要求，在合同中明确产品质量信息及计量要求，销售部按合同要求转化为内部信息单，下单给生产部和质检部，产品交付前，由质检部出具出厂检测报告（满足顾客计量要求），满足合同要求后交付客户。 | 销售部 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定计量质量目标： 1）计量法律法规普及率100%； 2）测量设备配备率≥98%； 3）强检测量设备受检率100%; 4）计量确认按计划完成率≥95%； 5）计量服务顾客满意度≥80%； 6）测量培训计划完成率≥90%； 7）因测量过程失控造成误判数量≤1件 并提供《各部门测量管理体系质量分目标年度考核表》； 已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每月质检部通过计量目标实施情况评审表统计各部门质量目标的实现情况。 | 办公室、 技术部、 生产部、 采购部、 仓储部、 销售部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：管理文件目录，有《质量手册》、《程序文件》共列入21份程序文件，手册和程序文件现行有效且已受控。 1：采购部负责有《外部供方控制程序》，规定测量设备采购要求、管理要求等； 2：销售部负责有《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定满意度测评的过程和方法； - 质检部、生产部负责《测量设备控制程序》、《测量设备计量确认控制程序》、《测量不确定度评定控制程序》、《测量不确定度评定管理程序》等，规定了计量确认和测量过程等要求； - 办公室提供的《产品标准清单》中的GB/T 778-2007系列标准均为失效标准，未收集GB/T 778.4-2018及GB/T 778.5-2018标准，与公司规定的《测量文件管理程序》要求不符，不符合标准条款6.2.1程序的要求。 | 采购部 销售部 质检部 生产部 技术部 | 是 01 |
| 5 | 是否有在用的测量软件？ | 6.2.2软件 | 企业目前无在用的测量软件。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了YLP/MP-07-2020《记录控制程序》，记录保存长期。 抽查： 《测量目标及实施一览表》，记录； 抽查：质检部的机芯组件《水表零部件进货检验原始记录》ZJYLP-JL-11,检验人员宋岸英,检验时间2021.2.20； 抽查：《冷水水表检定记录》，检定了常用流量误差、分界流量误差、外观、耐压试验,检定员：2号，日期2021.1.5，所有质量记录满足标准要求。 | 采购部 质检部 生产部 仓储部 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 查实验室和车间在用的测量设备，查：编号YLP003，带表卡尺的计量标识，检定日期2021年3月6日，见计量确认标签； 查：编号 YLP007,螺纹环规，检定日期2021年3月5日，见计量确认标签； 查编号YLP011,温湿度计，检定日期2021年3月4日见计量确认标签， 其余现场的测量设备的计量标识基本满足要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 8 | 测量设备维护？ | 6.3.1测量设备 | 编制YLP/MP-09-2020《测量设备管理程序》，测量设备台账已对测量设备进行A、B、C分类管理。测量设备由采购部负责购买以及对供应商的评价。提供水表检定装置、螺纹环规、带表卡尺等8份校准或检定报告。 在用的测量设备周检计划由质检部实施。提供计量器具周检计划表，确定了测量设备检定或校准的时间安排。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 9 | 是否编制测量环境文件？是否监测或记录测量环境？ | 6.3.2环境 | 公司编制YLP/MP-10-2020《测量环境管理程序》，规定了测量过程实现的场所的环境控制，以及环境变化时对测量数据的修正和验证。根据水表的检定规程要求，环境要求（10-30）℃企业配备了温湿度计（温度0.1℃湿度1%RH、编号YLP011）的校准日期2021年3月04日，有效期至2021年3月04日；企业提供的《水表检定记录》中，产品名称：冷水水表，型号口径DN20，准确度等级2级，检验日期2021年1月5日，检定员石德义，环境温度26℃，湿度78%，检验记录信息量齐全，满足要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 10 | 外部供方管理是否形成文件？是否识别评价对象？ | 6.4外部供方 | 公司建立好YLP/MP-11-2020《外部供方管理程序》和《计量器具采购计划规程》，规定了外部供方的管理和采购实施的要求，提供采购计划单，有提出部门、有审批。提供《外部合格供方名录》，有6家测量设备提供商和检定/校准机构，供方名录由公司评价，总经理批准后实施，提供QR-8.4-01《供方调查表》，对设备提供商及校准提供商从产品质量、服务等方面进行评价。 查1：对提温湿度计的宁波得力工具有限公司评价调查表，有部门意见和总经理批准。 查2：对提供螺纹环规的宁成都成量工具有限公司评价调查表，情况同上。 查3：现场确认：对提供校准服务的宁波市计量测试研究院，企业提供了《外部供方资质调查评价表》及校准能力附件。 | 采购部 质检部 | 否 |
| 11 | 识别哪些测量过程？ | 7.2测量过程 | 公司识别了11个测量过程，主要为物料检验、车间、过程检验和出厂检验过程，其中2个重要测量过程。测量过程的设计、实现和记录以及不确定的评定，见附件记录。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 公司编制YLP/MP-16-2020《测量环境管理程序》，销售部采取 《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查，对阜阳市阜水实业有限公司、扬州自来水有限责任公司、无锡市自来水总公司等30家单位进行调查，见外部顾客满意度分析报告和调查表，20年外部顾客满意度目标80%以上，实际满意度为97.2%，内部顾客满意度100%；符合公司指标要求。 | 销售部 质检部 | 否 |
| 13 | 是否形成监视程序文件？是否按程序要求进行监视？是否发现问题和及时采取纠正措施？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《计量确认管理程序》和《测量过程管理程序 》，每年通过内部审核，对发现的问题进行整改。日常巡视，对一个过程，计量人员每月检测1次进行监视，形成控制图，见附件。确保测量准确性，以保证产品合格交付。 | 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 14 | 是否制定管理程序？是否记录过程和设备的不合格？对不合格测量设备的标识和处置？ | 8.3不合格控制 | 制定《不合格控制管理程序》，规定了体系的不符合、测量过程以及不合格测量设备控制的职责和处理程序。现场确认：目前企业还未发现有不合格测量过程及不合格测量设备。对设备进行三色标管理，在用有效为绿色。 | 销售部 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 15 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制《持续改进控制程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 办公室 采购部 销售部 质检部 生产部 技术部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 企业能源管理、安全环保管理情况. | GB17167- 2006 | 企业主要耗能为水和电；20年（1-12）月份共用水、电13.9吨标煤，不是重点耗能企业。企业的电、水表管理由供电、供水单位监督管理，企业配备一级电能表一块，准确度等级0.5级，一级水表一块准确度等级2.0级，满足标准要求。 企业的产品工艺流程比较简单，而且水表检定时使用的介质水是洁净水，无污染，企业的安全、环保管理满足要求。 | 办公室 | 否 |