编号：0140-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海美科阀门有限公司 | 审核员 |  |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 制造中心（生产车间） | 游标卡尺 | SMK-K144/9-1612001 | （0～500）mm | *U* =0.01mm（*k* =2 ） | 量块5等 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.08.17 | √ |
| 制造中心（生产车间） | 高度游标卡尺 | 3070159 | （0～300）mm | *U* =0.01mm（*k* =2 ） | 量块5等 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.08.17 | √ |
| 制造中心（生产车间） | 耐震压力表 | 200861043 | （0～10）MPa | *U* =0.6%FS（*k* =2 ） | 精密压力表0.4级 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.12.03 | √ |
| 质保部 | 液压万能试验机 | 2235 | WE-300 | *Urel* =0.37%（*k* =2 ） | 标准测力仪0.3级 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.08.19 | √ |
| 质保部 | 里氏硬度计 | A26400000000 | TIME®5310 | *U* =5.0HLD（*k* =2 ） | 标准里氏硬度块532HLD782HLD4HLD2HLD | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.09.03 | √ |
| 质保部 | 微机控制电子万能试验机 | 17011803 | E45.305 | *Urel* =0.37%（*k* =2 ) | 标准测力仪0.3级 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2020.12.03 | √ |
| 质保部 | 摆锤式冲击试验机 | 17011810 | ZBC2452-CE | *Urel* =0.2%（*k* =2 ) | 标准测力仪（0～500.00）N 0.3级光学倾斜仪（0～180）°*U* =6＂（*k* =2 ）游标卡尺MPE:±0.07mm电子秒表*U* =0.1s（*k* =2 ） | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2021.01.14 | √ |
| 质保部 | 温湿度计 | 9011 | （-30～50）℃ | 温度*U* =0.3℃（*k* =2 ）湿度U =2%RH（k =2 ） | 精密露点仪温度（5～50）℃±0.1℃湿度（0～40）℃DP±0.2℃DP | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2021.01.05 | √ |
| 审核综合意見：上海美科阀门有限公司企业未建立最高计量标准，所查测量设备送至上海希贝计量校准技术有限公司检定／校准。现场抽查8份检定校准证书，符合要求。  |
| 审核日期： 2021 年 3 月 9 日~ 3 月 10 日程海亮审核员签字：  部门代表签字： |