## Sheet1
0.5级电磁流量计示值误差测量过程监视统计表及控制图 编号： Q/LYBG C157-2019
测量设备名称： |  | 标准金属量器 |  |  | 测量过程名称: |  | 0.5级电磁流量计示值误差测量 |  | 测量周期： |  |  | 每月测量一次
器具编号： |  | S211(0806042) |  |  | 核查设备: |  | 0.2级电磁流量计 |  | 设备标准 | U=0.06% k=2
日 期： |  | 2020-04-21 | 2020-05-23 | 2020-10-24 | 2020-07-24 | 2020-08-21 | 2020-09-24 | 2020-10-24 | 2020-11-22 | 2020-12-23 | 2021-01-20 | 2021-02-24
时 间： |  | 24:00
测 量 值 | 1 | 3000.514 | 3000.483 | 3000.502 | 3000.478 | 3000.512 | 3000.501 | 3000.496 | 3000.51 | 3000.501 | 3000.498 | 3000.515
| 2 | 3000.482 | 3000.442 | 3000.462 | 3000.444 | 3000.486 | 3000.491 | 3000.474 | 3000.496 | 3000.458 | 3000.501 | 3000.498
| 3 | 3000.523 | 3000.458 | 3000.486 | 3000.468 | 3000.495 | 3000.486 | 3000.489 | 3000.488 | 3000.486 | 3000.488 | 3000.504
| 4 | 3000.498 | 3000.479 | 3000.466 | 3000.489 | 3000.496 | 3000.499 | 3000.457 | 3000.494 | 3000.468 | 3000.464 | 3000.475
| 5 | 3000.501 | 3000.465 | 3000.457 | 3000.457 | 3000.482 | 3000.485 | 3000.466 | 3000.503 | 3000.501 | 3000.503 | 3000.462
平均值(X) |  | 3000.5036 | 3000.4654 | 3000.4746 | 3000.4672 | 3000.4942 | 3000.4924 | 3000.4764 | 3000.4982 | 3000.4828 | 3000.487 | 3000.488
（R) |  | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.016 | 0.039 | 0.022 | 0.043 | 0.039 | 0.053
| X | 3000.4842 |  | UCLx=X+A2R |  | 3000.505 |  | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.0361 |  | LCLx=X-A2R |  | 3000.4634 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.076352 |  | D4 | 2.115
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
判定：按照控制图对异常判断各项准则，对控制图中各测量点的分布状态进行判断，本装置测量过程未出现异常，从控制图分布来看，所有点数据均在上、下控制限内，点数据在控制图走向上看未发现异常现象，没有出现不受控的系统效应的影响和不受控的随机效应影响。
监视结果：利用平均值-极差控制图,通过定期观察测量结果的平均值和极差变化情况,判断该测量过程处于受控状态。
核查人员：姚剑真