编    号：0181-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司__

审核员：________________

审核日期： 2021年03月15日上午至2021年03月16日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ |  | 5.2顾客为关注焦点 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业共识别出了26个测量过程、《0.5级电磁流量计示值误差测量过程》等2个关键测量过程、4个重要测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、技术标准对产品的要求。 公司已识别382台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。发放内部调查表10份，内部顾客满意度为97.0%，发放外部调查表210份，内部顾客满意度为99.33%，满意度符合要求。 | 管理层 品质保证部 人力资源部 技术研发部 应用技术部 营业部 制造部 物质管理科 综合管理部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了7项质量目标。查《2021年质量目标分解计划》，已对质量目标分解到8个部门。 查《2020年计量工作质量目标完成统计表》,企业对2020年度4月-2021年度2月质量目标的完成情况进行了统计，7项质量目标均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 品质保证部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2020年11月28日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 抽查评审输入报告包括测量管理体系运行情况报告等3份，涉及企业管理者代表、品质保证部、应用技术部等8个部门。评审内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。 会议对企业体系运行过程中存在的问题提出3项建议，已制定了整改措施，落实了责任部门。查《2020年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 品质保证部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ |  | 6.4外部供方 | 抽查《测量设备合格供方清单》中企业2020年度增加新的测量设备供方3家。 抽查测量设备的供应商 “广东百威狮工具有限公司”，查其《测量设备合格供方调查、评价表》，已对测量设备供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 查《外部合格服务方的资质评价》，企业委外检定/校准服务机构共有1家，为“重庆市计量质量检测研究院（静态容积法水流量标准装置、临界流文丘里喷嘴检定、标准表法水流量标准装置、长度、温度、力学、电学、无线电、流量等计量器具检定校准）”，已对其进行持续评价，满足要求。 | 品质保证部 综合管理部 物质管理科 | 否 |
| 5 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“0.5级电磁流量计示值误差测量过程”，编制了测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查规格型号LBZL-80的临界流文丘里喷嘴检定证书，已经由“重庆市计量质量检测研究院”检定，其检定证书编号：202004603377，检定日期：2020年04月24日，有效期至2021年04月23日，在有效期限内。符合要求。 对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。 | 品质保证部 制造部 技术研发部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ |  | 7.2测量过程 | 查《测量过程控制一览表》，无新增测量过程。企业共识别了26个测量过程，其中2个关键测量过程，4个重要测量过程。编制了《0.5级电磁流量计示值误差测量过程控制规范》，并对规范进行有效控制。 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。 抽查关键测量过程“0.5级电磁流量计示值误差测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程“0.5级电磁流量计示值误差测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认表》。 查品质保证部现场使用的编号Q/LYBGC58-2012的《差压流量计检验记录单》中缺少使用检验设备一栏信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4（a）测量过程的记录”的要求。 | 品质保证部 制造部 技术研发部 | 不符合01 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ |  | 7.3测量不确定度 | 查关键测量过程“0.5级电磁流量计示值误差测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《0.5级电磁流量计示值误差测量过程不确定度评定报告》。 | 品质保证部 技术研发部 | 否 |
| 8 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备均委外送检到“重庆市计量质量检测研究院（法定技术机构计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01045号、机构注册号：CNAS L0568）”、“中国四联仪器仪表集团有限公司计量测试中心（机构认定资质证书编号：机量【2018】18号）”、“重庆市机械工业理化计量中心（机构注册号：CNAS L4360）”等机构进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 | 品质保证部 综合管理部 制造部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2020年度测量管理体系内部审核计划》，于2020年6月8日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业8个职能部门进行了全要素的审核。 企业内部审核发现1个一般不符合项，为“6.3.1测量设备”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2020年6月20日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 品质保证部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的1个不符合项，已分析原因，制定了纠正措施，并按纠正措施进行了整改验证工作。不符合项已关闭。 企业编写了《不合格管理程序》，规定了对出现的不合格要采取措施，实施改进、有效性评价。 | 管理层 品质保证部 制造部 综合管理部 | 否 |
| 11 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“6.3.1测量设备”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2020年6月20关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 品质保证部 人力资源部 技术研发部 应用技术部 营业部 制造部 物质管理科 综合管理部 | 否 |
| 12 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。 查《FlowMaster电磁流量计检验规程》、编号QG/CY16BG(SY)059-2020《计算机和自动化确认记录》”、“编号Q/LY BG C88-2014《东芝成品检查表》”等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 品质保证部 技术研发部 制造部 | 否 |
| 13 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 应用技术部 营业部 | 否 |