编     号：0135-2021

现场审核记录

企业名称：罗克佳华科技集团股份有限公司

审核员： 温红玲         审核日期：2021年03月22日至2021年03月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业20台件测量设备列入计量管理，6个A类计量器具。 记录表格、报告中法定计量单位书写基本正确。 | 智慧环保部 人力资源部 采供部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能?相关人员职责? | 5.1计量职能 | 询问负责人郜峰，清楚智慧环保部8项计量职责，在“测量管理手册”中明确规定了相关人员职责。 与负责人郭靖沟通，清楚人力资源部4项计量职责，在“测量管理手册”中明确规定了相关人员职责。 与负责人常晓妮沟通，清楚采供部4项计量职责，在“测量管理手册”中明确规定了相关人员职责。 | 智慧环保部 人力资源部 采供部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标?目标是否可以测量?如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | - 有分解的质量目标，共8项，质量目标与计量方针一致，可测量，考核频次：1次/半年，查提供2020年10月至2021年1月质量目标考核完成情况： - 测量设备计量确认标识差错1个 - 在用测量设备合格率100% - A、B类测量设备按期送检率100% - 计量确认记录填写合格 - 目前测量设备可满足日常工作需求 - 重要测量过程无失控情况发生 - 测量软件于1.5日进行确认 - 内部顾客满意96.8分；外部顾客满意98.62分 - 有分解的质量目标，共2项，质量目标与计量方针一致，可测量，考核频次：1次/半年，查提供2020年10月至2021年1月质量目标考核： - 培训计划完成率100% - 招聘计划完成率89% - 有分解的质量目标，共5项，质量目标与计量方针一致，可测量，考核频次：1次/半年，查提供2020年10月至2021年1月质量目标考核： - a)本年度合格供应商目录已更新发布 - b)新增供应商考察及准入及时性100% - c)采购订单按期完成率99%，系统信息录入及时性93% - d)到货跟踪及时性93% - 订单差错率3% | 智慧环保部 人力资源部 采供部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责?人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件，对人员能力进行评价? 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业编制的Q/RK-G11-01-2020《员工学习与发展管理办法》中规定了部门各类人员在体系中的职责。识别了测量体系主要相关人员，编制了主要相关人员情况一览表。 人力资源部制定2021年计量管理人员培训计划3项，目前2项计量管理人员培训工作已完成，有培训相关记录。查：2021.1.10组织的“公司测量管理体系手册和程序文件宣贯、内审、管评”培训，2021.3.3组织的“标准与标准化宣贯”培训，查：由管代授课，有培训记录、签到记录、培训评价。 查提供相关人员资质证书： - 环境空气自动监测运维与质控员：姓名：徐海龙 证书编号：2020-JCJS-40704263 发证日期：2020-11-26 发证单位：中国环境监测总站 2）测量员：姓名：姜海亮 证书编号：1901090004502 发证日期：2019-12-29 有效期：2022-12-31 发证单位：北京市海淀区中建培训学校 中国建设教育协会培训中心 3）CMMI：姓名：丁秀兰 证书编号：32587905 发证日期：2018-6-22 有效期：2021-6-21 发证单位：CMMI Institute - 程序员：姓名：白文华 证书编号：07118610121 发证日期：2007-8-22 - 发证单位：陕西省人事厅职称资格 - 安装工程：姓名：曹峰 证书编号：建[造]14201400000747 发证日期：2020-8-26 发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部 6)安全员： 姓名：武东 证书编号：102012000494 发证日期：2020-7-20 有效期：2023-7-20 发证单位：太原市应急管理局 查人员职责明确，员工能力和培训基本符合要求。 | 智慧环保部 人力资源部 采供部 | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些?文件是否定期评审和更新?文件是否现行有效并受控? | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件，已覆盖标准的全部要素，能够满足标准和企业管理要求。现场抽查执行国家、行业、企业标准等文件，现行有效。编制了QRK-G05-04-2019 质量管理规范，文件现行有效。 | 智慧环保部 人力资源部 采供部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件?软件识别和确认? | 6.2.2软件 | 企业建立了Q/RK-G11-03-2020《测量软件管理控制程序》。企业识别确认了测量设备自带测量软件，测量软件已登记台账，查提供知识产权汇总，其中拥有软件著作权的有93个、专利14个。 | 智慧环保部 人力资源部 采供部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐?是否包括监视设备和标准物质? 企业是否所有测量设备都经过溯源?是否溯源到SI单位标准? | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了测量设备台账，共有20台件测量设备列入体系管理，对测量设备进行了计量确认，台账信息和证书信息一致。测量设备使用环境温度为常温。 企业计量器具由深圳中电计量测试技术有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司校准，量值溯源规范。经查6份测量设备校准证书填写规范符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 智慧环保部 采供部 | 否 |
| 8 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？对提供测量设备和辅助材料、消耗材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 公司了建立《外部供方管理程序》，按照程序文件的要求实行供方选择和评定。已建立了合格供方名录，并收集了相关的资质，对合格外部供方进行了评价。查提供合格供应商名录，查收集了深圳中电计量测试技术有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司计量授权证书和授权项目，能满足企业计量器具检定要求。 | 采供部 | 否 |
| 8 | 是否建立计量确认间隔调整的程序文件?对不合格测量设备进行维修、调整时是否评审确认间隔?计量设备保护装置发现损坏、转移时采取的措施? | 7.1计量确认7.1.1总则7.1.2计量确认间隔 7.1.3设备调整控制 | 查《计量确认明细表》，信息填写基本正确；查《计量确认验证记录表》，计算正确；暂无验证不合格的测量设备。 抽查6台测量设备，进行了检定/校准/验证和标识管理。测量设备满足预期使用要求。 建立《计量确认间隔管理程序》，暂无需要调整间隔的测量设备。 建立了《测量设备控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 智慧环保部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求?对测量过程是否识别过程要素和控制限? 测量过程是否分类管理? | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》，根据顾客、组织和法律法规的要求识别了11个测量过程，查《测量过程及控制一览表》，测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息齐全。其中：“空气质量检测仪PM2.5监测测量过程”为关键控制过程；关键控制过程规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 智慧环保部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件?高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度? | 7.3测量不确定度 | 查QRK-G11-11-2020 《测量不确定度管理控制程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《空气质量检测仪PM2.5监测测量过程不确定度评定》，方法正确，见附件“空气质量检测仪PM2.5监测”测量过程不确定度记录。 | 智慧环保部 | 否 |
|  | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 8.2.2顾客满意 | 通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：提供内部顾客满意度调查表8份，内部顾客满意率96.8分；2020年外部顾客对产品质量满意率调查为98.62分。 企业产品质量稳定，一年来在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 人力资源部 采供部 | 否 |
| 11 | 企业内审情况? | 8.2.3测量管理体系审核 | 2021年1月19日-20日，单独组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门进行了全要素的审核。本次内部审核提出1项不符合项，已在规定时间内完成整改。 | 智慧环保部 人力资源部 采供部 | 否 |
| 12 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进?企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系监视程序》。企业通过内部审核、管理评审等方式监视、评价改进措施的落实，对体系运行进行持续改进。在测量过程中重要控制过程的监视核查方面，使用了统计技术。对列入体系管理的重要控制测量过程和测量设备，按照《测量过程控制规范》中规定的频次进行监视。见“空气质量检测仪PM2.5测量过程监视记录”。 | 智慧环保部 人力资源部 采供部 | 否 |
| 13 | 企业发现任何不合格如何采取措施? 不合格测量过程和设备如何控制? | 8.3.2不合格测量过程 8.3.3不合格测量设备 | 企业编写了QRK-G11-14-2020 《计量不合格控制程序》文件，对确认的不合格设备，加以标识，进行隔离；对测量过程中出现的问题，及时查找分析原因，做好记录。 查提供2021-3-21杏花岭区政府办（庞××)扬尘源巡查事件，处理情况：已将生活垃圾和建筑垃圾清理完毕，并对裸露地面进行了苫盖。处理结果已于2021-3-22审核通过。 查提供2020年9月山西省环保局道路环境大气颗粒污染物监测项目巡检记录，出示有2020-9-5《大气微观站设备巡检单》，设备MN170201160079，设备故障：风速风向传感器异常，更改传感器后故障排除。 | 智慧环保部 采供部 | 否 |
| 14 | 企业如何实现测量管理体系持续改进?纠正措施和预防措施是否形成文件? | 8.4改进 | 企业制定了《测量管理体系改进控制程序》，智慧环保部、人力资源部、采供部按照纠正措施和预防措施办法来实施改进满足标准要求。 | 智慧环保部 人力资源部 采供部 | 否 |