编号：0153-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 石英管外径检验 | | | | 企业部门 | | | 质检部 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | （100~400）mm | | 导出计量要求 | | | 最大允许误差 | 0.17mm |
| 公差T | | ±0.5mm | | 允许不确定度 | 0.056mm |
| 其他要求 | |  | | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量误差 | 其他特性 | | 满足 |
| 数显游标卡尺  编号JSSD01 | | | 0-450mm | | *U*=0.01mm  K=2 | |  |  | |
| 测量过程控制规范编号 | | | SD/GF01-2020 | | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | PI-MI-0713 | | | | | | | 满足 |
| 环境条件 | | | 常温 | | | | | | | 满足 |
| 操作人员姓名 | | | 顾品花 | | | | | | | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 见《石英管外径检验不确定度评定 》 | | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 见《石英管外径检验测量过程有效性确认记录》 | | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 见《石英管外径检验测量过程监视统计表》 | | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 见《石英管外径检验测量过程监视控制图》 | | | | | | | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录：  1、该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。  2、该测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。  3、该测量过程不确定度评定方法正确。  4、该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。  5、该测量过程监视记录，方法正确。  段玉静审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期： 2021年 3 月 16 日 审核员： 企业部门代表：